## 采购项目商务和技术要求

按照采购单位提供的技术要求拟制。采购评审时★、▲号和无标识指标的重要程度逐级递减。★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；★及▲标识的指标，投标人须按备注要求逐条提供证明材料，备注未明确的默认提供企业承诺。

### 一、商务要求（不接受企业负偏离）

| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1452 |  | 项目名称 | 胸阻抗断层成像仪 | 项目预算及 最高限价（万元） |  | 98.00 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格后付95%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 质保期满且无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 原厂授权或者企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于15人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 |  | ★ | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1452 |  | 项目名称 | 胸阻抗断层成像仪 | 项目预算及 最高限价（万元） |  | 98.00 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 适用于机械通气、无创通气、高流速氧疗和自主呼吸的患者，显示肺部通气影像、持续生成肺功能横截面图、持续提供有关区域通气分布和呼气末肺容量变化的图形信息 |  |  | 否 | 企业承诺或产品彩页或者技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 具备CFDA |  |  | 否 | 注册证 |
| 3 | 屏幕尺寸 |  | ▲ | ≥17寸，可上下左右旋转调节 |  |  | 否 | 企业承诺或产品彩页或者技术白皮书 |
| 4 | 屏幕分辨率 |  | ▲ | ≥1440*900 |  |  | 否 | 企业承诺或产品彩页或者技术白皮书 |
| 5 | 中继电缆含EIT模块 |  | ▲ | 具备 |  |  | 否 | 企业承诺或产品彩页或者技术白皮书 |
| 6 | 中继电缆有颜色字母标记 |  | ▲ | 具备 |  |  | 否 | 企业承诺或产品彩页或者技术白皮书 |
| 7 | 电极缚带尺寸 |  | ▲ | 可用于胸围70cm---150cm的患者，电极缚带有≥5种型号，各型号颜色不同并带有尺寸标签，患者电缆型号与电极缚带型号相匹配 |  |  | 否 | 企业承诺或产品彩页或者技术白皮书 |
| 8 | 电极缚带材质 |  |  | 硅胶材质 |  |  | 否 |  |
| 9 | 电极缚带电极数 |  |  | ≥16个 |  |  | 否 |  |
| 9 | 患者电缆 |  | ▲ | 患者电缆≥5种型号可供使用，至少包含S 、M、L、XL、XXL码 |  |  | 否 | 企业承诺或产品彩页或者技术白皮书 |
| 10 | 呼气末电阻抗波形变化趋势 |  |  | 可显示电极平面内呼气末肺容量短期变化的区域信息，最长可显示120分钟内的呼气末电阻抗波形变化趋势 |  |  | 否 |  |
| 11 | 肺内通气变化的区域信息显示 |  |  | 至少具备实时横截面电阻抗动态图像、横截面电阻抗状态图像、实时电阻抗波形、信息数值化显示、信息趋势化显示 |  |  | 否 |  |
| 12 | 影像数据分析功能 |  |  | ≥50Hz的高帧采样率，可在最长120分钟的时间里对区域通气分布进行回顾。 |  |  | 否 |  |
| 13 | 高级数据处理软件 |  |  | 至少具备：滤波器设置，切点频率设置，手动调节功能 |  |  | 否 |  |
| 14 | PEEP滴定分析功能 |  | ▲ | 具备，可自动识别≥5个不同PEEP水平下，肺顺应性变化，显示区域通气延迟（RVD），并可生成相应报告。 |  |  | 否 | 企业承诺或产品彩页或者技术白皮书 |
| 15 | 儿童患者电缆与电极缚带 |  | ▲ | ≥4种型号，可用于胸围36cm到72cm的儿童患者 |  |  | 否 | 企业承诺或产品彩页或者技术白皮书 |
| 16 | 输出接口 |  | ▲ | 具备USB接口≥2个，RS232≥2个 |  |  | 否 | 企业承诺或产品彩页或者技术白皮书 |
| 17 | 配置要求（至少包含但不限于） |  | ★ | 主机*1台，台车*1个，电极缚带*5个（不同型号），电缆*5个，中继缆线*1条 |  |  | 否 | 企业承诺或产品彩页或者技术白皮书 |
| 18 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，相关费用由投标方承担。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  | ★标识的指标负偏离≥1项，投标企业按无效报价处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥9项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥15项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |