## 第六章 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目编号 | 2024-JQ06-W1201 |  | 项目名称 | 3D腹腔镜系统 | 最高限价（万元） | 160 |  |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于内窥镜手术中对镜下画面进行观察、记录和存档 |  |  | 否 | 注册证或说明书 |
| 2 | 标准规范1 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证 |
| 3 | 标准规范2 | ▲ | 具备FDA认证 |  |  | 否 | 相关认证材料 |
| 4 | 摄像主机分辨率 |  | 可处理3D和2D画面信号，输出分辨率≥1920X1080 |  |  | 否 | 彩页或说明书或检测报告 |
| 5 | 录像功能 | ★ | 摄像主机具备图文录像功能，无需外接刻录系统，分辨率≥1920x1080 |  |  | 否 | 彩页或说明书或检测报告 |
| 6 | 摄像主机USB内置端口 | ★ | ≥4个 |  |  | 否 | 彩页或说明书或检测报告 |
| 7 | 同屏对比功能 | ▲ | 摄像主机具备标准画面与影像增强画面的同屏对比功能 |  |  | 否 | 彩页或说明书或检测报告 |
| 8 | 图像增强功能 | ▲ | 具备≥5种影像增强功能 |  |  | 否 | 彩页或说明书或检测报告 |
| 9 | 光谱分析功能 | ▲ | 具备≥2种腔镜光谱分析处理模式 |  |  | 否 | 彩页或说明书或检测报告 |
| 10 | 图像优化功能 | ▲ | 可设置≥2种数字纤维镜滤光器设置 |  |  | 否 | 彩页或说明书或检测报告 |
| 11 | 图像缩放 |  | 5级电子放大 |  |  | 否 |  |
| 12 | 图像翻转 |  | 可实现上下、左右及180°翻转功能 |  |  | 否 |  |
| 13 | 模块设计 | ▲ | 可同时连接≥3种功能的影像模块 |  |  | 否 | 彩页或说明书或检测报告 |
| 14 | 兼容性 |  | 摄像主机可兼容同品牌其他型号电子镜 |  |  | 否 |  |
| 15 | 摄像主机使用寿命 | ★ | ≥8年 |  |  | 否 | 彩页或说明书 |
| 16 | 3D电子腹腔镜 | ★ | 一体化设计 |  |  | 否 | 彩页或说明书或检测报告 |
| 17 | 3D电子腹腔镜分辨率 |  | ≥6.5lp/mm |  |  | 否 |  |
| 18 | 3D电子腹腔镜最小景深 |  | ≤20mm |  |  | 否 |  |
| 19 | 3D电子腹腔镜最大景深 | ★ | ≥200mm |  |  | 否 | 彩页或说明书或检测报告 |
| 20 | 3D电子腹腔镜视场角 |  | ≥80° |  |  | 否 |  |
| 21 | 3D电子腹腔镜视向角 |  | ≥30°，外径（10±0.5）mm |  |  | 否 |  |
| 22 | 3D电子腹腔镜重量 |  | ≤420g |  |  | 否 |  |
| 23 | 3D电子腹腔镜灭菌方式 | ▲ | 支持预真空高温高压灭菌或低温等离子灭菌 |  |  | 否 | 彩页或说明书或检测报告 |
| 24 | 气腹机 |  | 具备高流量模式和低流量模式两种模式 |  |  | 否 |  |
| 25 | 气腹机最大灌流速度 | ★ | ≥40L/min |  |  | 否 | 彩页或说明书或检测报告 |
| 26 | 气腹机压力范围 |  | 1-30mmHg |  |  | 否 |  |
| 27 | 电气安全 | ★ | (摄像主机、电子镜、气腹肌)CF级 |  |  | 否 | 彩页或说明书或检测报告 |
| 28 | 配置要求 | ★ | 摄像主机1套、3D电子腹腔镜1个、气腹机1台，均为同一品牌 |  |  | 否 | 企业承诺及配置清单 |
| ▲标识的指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分; ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥15项，投标企业技术分值为0分; ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理; ★和▲标识的指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |  |