## 第六章 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格后付95%。 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满3年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |
| 5 | 售后服务1 | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |
| 6 | 售后服务2 | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |
| 7 | 售后服务3 | 维修响应时间≤2小时 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |
| 8 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

### 技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于模拟骨、软骨生理环境下的机械和电生理微环境，可对骨、软骨细胞或组织进行三维培养，并实时监测培养过程中的机械信号和电信号 | 否 | 企业承诺或产品彩页或技术白皮书或检测报告 |
| 2 | 压力刺激模块 | ★ | 为生物反应器内的多种骨、软骨细胞或组织生长提供压力刺激 | 否 | 企业承诺或产品彩页或技术白皮书或检测报告 |
| 3 | 同时最大可检测样本数量 | ▲ | ≥6个 | 是（量化区间6-9/9-12/12以上） | 企业承诺或产品彩页或技术白皮书或检测报告 |
| 4 | 检测腔室之间互相独立 | ▲ | 具备 | 否 | 企业承诺或产品彩页或技术白皮书或检测报告 |
| 5 | 可替换两种规格的检测腔室 |  | 具备 | 否 |  |
| 6 | 检测腔室1规格 |  | 直径10mm（±2mm），高度5mm（±1mm） | 否 |  |
| 7 | 检测腔室2规格 |  | 直径30mm（±5mm），高度15mm（±3mm） | 否 |  |
| 8 | 机械刺激器行程最大范围 |  | 正向行程范围≥20mm | 否 |  |
| 9 | 机械刺激器位移分辨率 |  | ≤0.1um | 否 |  |
| 10 | 机械刺激器刺激最小频率 |  | ≤1Hz | 否 |  |
| 11 | 力测量载荷传感器可测量的力值范围 |  | ≥200N | 否 |  |
| 12 | 最大过载能力 |  | ≥标准载荷的150% | 否 |  |
| 13 | 数字伺服控制器数据获取频率 |  | ≥3000KHz | 否 |  |
| 14 | 数字伺服控制器 |  | 具备高性能数字信号处理器 | 否 |  |
| 15 | 数字伺服控制器数据获取分辨率 |  | DAC 分辨率≥16位，ADC分辨率≥25位 | 否 |  |
| 16 | 测试软件可获得及可调节参数 |  | 可获得加载刺激机械力的大小、位移、加载压力等数据 显示当前读出、最大和最小读出、峰谷读出、设置点和循环计数器；可调节加载刺激机械力的大小、加载频率、加载刺激周期 | 否 |  |
| 17 | 软件及波形 |  | 可提供正弦波形，可以自定义波形的振幅和时间；测试软件为独立安装在电脑中的软件，软件终身免费升级 | 否 |  |
| 18 | 测试软件可执行的测试模式 |  | 可以在行程、力负载和应变控制模式下进行疲劳、单调（静态）、多步骤测试 | 否 |  |
| 19 | 数据导出 |  | 数据可导出到 Excel 或文本格式，并可生成报告和图表 | 否 |  |
| 20 | 远程操控及实时监测 |  | 当生物反应器室放在二氧化碳培养箱中时，可在培养箱外通过软件操控 | 否 |  |
| 21 | 电刺激及信号采集模块 | ★ | 具备 | 否 | 企业承诺或产品彩页或技术白皮书或检测报告 |
| 22 | 电刺激波形支持 |  | 至少支持双相、三相、带相间延迟的双相三种刺激形状的波形 | 否 |  |
| 23 | 电刺激波形设置 | ▲ | 可选刺激波形的形状、极性、相位持续时间和振幅 | 否 | 企业承诺或产品彩页或技术白皮书或检测报告 |
| 24 | 电刺激/信号采集通道选择 |  | 可选任意需要开启/关闭的刺激/采集通道；可选正/负极电流优先；可使用任意电极或电极组合来刺激 | 否 |  |
| 25 | 电刺激触发方式 |  | 支持按键触发，模拟触发，数字输入触发 | 否 |  |
| 26 | 电刺激/采集通道数量 | ★ | 电刺激/采集通道数量≥60通道 | 否 | 企业承诺或产品彩页或技术白皮书或检测报告 |
| 27 | 电刺激电流范围 |  | 包含：（10nA-2.55mA） | 否 |  |
| 28 | 最大电刺激持续时间 | ▲ | ≥5ms | 否 | 企业承诺或产品彩页或技术白皮书或检测报告 |
| 29 | 电生理信息检测采样率 |  | 采样率支持至少20kHz, 25kHz, 30kHz三档 | 否 |  |
| 30 | 电刺激软件分析功能 |  | 具备分析连续记录的信号以及时间戳序列（尖峰序列、行为事件）和短信号片段（尖峰波形） | 否 |  |
| 31 | 配置需求（至少包含但不限于） | ★ | 9样品压缩灌注生物反应器室1个 可高压灭菌的液体瓶1个 多通道数字灌注泵1台 机械刺激器套件1套 ±200 N力测量加载传感器1套 ±40 N力测量加载传感器1套 单站数字伺服控制器1套 测试生成器软件1套 电刺激及信号采集控制主机（带电缆）1套 30通道信号采集链接2条 SPI电缆2条 60通道刺激/采集接口板1个 30通道柔性刺激电极皿1个 60通道柔性刺激电极皿1个 60通道玻璃3D MEA电极阵列1个 操作控制电脑1套 | 否 | 企业承诺 |
| 32 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，相关费用由投标方承担 | 否 | 企业承诺 |
| ▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分； ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥20项，投标企业技术分值为0分; ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理; ★和▲标识的指标均需投标企业提供证明材料、此表未明确要求证明材料类型的投标企业可提供有效的证明材料。本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及投标人公章；进口产品需加盖国内总代理及投标人公章。 |  |  |  |  |  |