### 商务要求（商务条款均为实质性条款，不接受负偏离）

| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后2个月内交付，交付地点北京市海淀区。 | 企业承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%，验收合格且质保期满后无质量问题支付剩余5% | 企业承诺 |
| 3 | 质量保证金 | 质保期满后无质量问题支付剩余5% | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 | 质保年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 | 免费提供工程师维修培训和人员使用培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 | 应提供的配套专修工具和使用工具。 | 企业承诺 |
| 11 | 保密要求 | 无 |  |
| 12 | 知识产权 | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 企业承诺 |

### 技术要求

采购需求表（物资类）

| 项目 编号 |  | 2025-JQ06-W1118 |  |  | 项目名称 | 倒置荧光显微镜 | 最高限价（万元） | 45 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 在高倍倒置显微镜下，可观察病理普通染色、荧光染色的切片，培养皿、培养瓶细胞，同时具有对彩色图像、荧光图像的采集和分析，用于研究工作。 |  |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页 |
| 3 | 主机 |  |  | 人机学倒置显微镜，色差反差光路，视野数≥23mm |  |  |  | 否 |  |
| 4 | 光学系统 |  | ★ | 高性能光学系统。可建立明场、相差，荧光观察等多种观察方式。国际标准齐焦距离≤50mm |  |  |  | 是 | 技术白皮书或彩页 |
| 5 | 照相分光出口，快速拍照按键 |  | ▲ | 具备，可以实现连接摄像装置 |  |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页 |
| 6 | 载物台 |  |  | 行程范围≥127x83mm。配置样夹实现培养皿、培养瓶、病理切片观察 |  |  |  | 否 |  |
| 7 | 放大倍数 |  |  | 40x-400x |  |  |  | 否 |  |
| 8 | 透射光照明 |  |  | 长寿命LED， 寿命≥ 40000 小时 |  |  |  | 否 |  |
| 9 | 物镜转换 |  |  | 不小于6位物镜转换器 |  |  |  | 是 |  |
| 10 | 调焦精度 |  |  | 最小步进：≤15nm |  |  |  | 否 |  |
| 11 | 物镜 |  | ▲ | 高性能长工作距离相差物镜 5X (NA≥0.12 )， 10X (NA≥0.25 )， 20X (NA≥0.35), 40X (NA≥0.55 ) |  |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页 |
| 12 | 目镜 |  | ▲ | 10X宽视野目镜，视野数≥23mm |  |  |  | 是 | 技术白皮书或彩页 |
| 13 | 聚光镜 |  | ▲ | 高分辨率聚光镜NA≥0.4，工作距离≥50mm，可拓展明场，相差，DIC等观察方式 |  |  |  | 是 | 技术白皮书或彩页 |
| 14 | 荧光激发滤块 |  |  | UV单色滤块，B单色滤块，G单色滤块 |  |  |  | 否 |  |
| 15 | 荧光滤块转换器 |  | ★ | ≥6位 |  |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页 |
| 16 | 荧光光源 |  |  | 长寿命， 寿命≥ 2000 小时 |  |  |  | 否 |  |
| 17 | 制冷方式 |  |  | 被动式制冷 |  |  |  | 否 |  |
| 18 | 接口 |  |  | 国际标准C接口 |  |  |  | 否 |  |
| 19 | 物理分辨率 |  |  | 真实物理像素≥500 万 |  |  |  | 否 |  |
| 20 | 曝光时间 |  |  | 1 ms – 9.9 s。数字化深度：12 bit。 |  |  |  | 否 |  |
| 21 | 数据传输 |  | ▲ | USB3.0 |  |  |  | 是 | 技术白皮书或彩页 |
| 22 | 显微图像控制 |  |  | 支持多种型号专业CCD，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程； |  |  |  | 否 |  |
| 23 | 图像测量 |  |  | 可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理。 |  |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页 |
| 24 | 图像合成 |  |  | 合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像 |  |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页 |
| 25 | 图像调节 |  |  | 调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果； |  |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页 |
| 26 | 图像采集 |  |  | 支持多种型号专业CCD，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程； |  |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页 |
| 27 | 配置要求 |  | ★ | 1，显微镜光学平台1台 2，宽视野镜筒1个 3，照相物镜国际标准C型 1个 4，10倍宽视野带眼罩可调目镜 1对 5，高性能消色差物镜四个：4或5X,10X,20X,40X 6，LED长寿命透射光光源一套 7，荧光光源 1套 8，处理工作站 1套 9，万能聚光镜 1套 10，进口数码CCD 1台 11，进口采集分析软件1套 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 采购实施建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，无法明确的默认由企业提供承诺； 3.经济要求不接受企业负偏离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |