采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | 项目名称 | 气助力腿架 | 最高限价（万元） | 32 | |
| 序号 | 需求名称 | | | 参数  性质 | | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | | ★ | 供手术体位摆放，气助力 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 资质认证 | | | ★ | NMPA（CFDA) | | | | 否 | 相关认证材料 |
| 3 | 气动助力调节 | | |  | 通过气弹簧调节角度 | | | | 否 |  |
| 4 | 单腿架支撑杆数量 | | | ▲ | ≥2 | | | | 是 | 相关证明材料 |
| 5 | 靴子调节 | | |  | 自适应病人膝关节屈曲度 | | | | 否 |  |
| 6 | 靴子解锁方式 | | | ▲ | 一键释放/紧固靴子角度 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 7 | 角度调整方式 | | |  | 捏放式手柄 | | | | 否 |  |
| 8 | 靴垫 | | |  | 可拆卸靴垫 | | | | 否 |  |
| 9 | 绑带材质 | | | ▲ | 硅胶材质 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 10 | 角度显示 | | |  | 具备截石位角度及下肢伸展距离指示 | | | | 否 |  |
| 11 | 脚支撑杆长度 | | |  | ≥650mm | | | | 是 |  |
| 11 | 脚支撑杆直径 | | |  | ≥20mm | | | | 是 |  |
| 12 | 截石卧位可调范围 | | |  | ≥-30°~+80° | | | | 否 |  |
| 13 | 外展可调范围 | | |  | ≥-7°~+23° | | | | 否 |  |
| 14 | 单腿架滑动轨道 | | | ▲ | ≥2 | | | | 是 | 相关证明材料 |
| 15 | 适用患者体重 | | |  | ≥180kg | | | | 否 |  |
| 16 | 配置硬件 | | | ★ | 气助力腿架4个，足靴4个，固定夹4个，小车2个 | | | | 是 | 相关证明材料 |
| 经济要求 | | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 产品包装和运输要求 | | ★ | | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 3 | 付款及结算方式 | | ★ | | 物资到货（服务完成）验收后付95%。 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 4 | 履约保证金/质量保证金 | | ★ | | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 5 | 原厂保修年限 | | ★ | | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 6 | 升级与软件维护 | | ★ | | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 7 | 维修培训 | | ★ | | 提供不少于1人次的工程师维修培训。 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 8 | 到位维修响应 | | ★ | | 维修响应时间≤24小时内，维修到达现场时间≤48小时内。 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | | ★ | | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | | ★ | | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | | | | 否 | 相关证明材料 |
|  | 采购方式 | | □公开招标 □邀请招标 ☑竞争性谈判 □单一来源 □询价 | | | | | | | |
|  | 评审方法 | | ☑综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法 | | | | | | | |
|  | 技术偏离要求 | | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥7项，投标企业技术分值为0分 | | | | | | | |
| 注：  .相关证明材料包括注册证或企业承诺产品说明书或彩页或白皮书。 | | | | | | | | | | |