### 一、商务要求（商务要求均为实质性响应条款，不接受负偏离）

（一）经济要求

| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 质保期满后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | 提供不少于1人次、2个工作日的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | 维修响应时间≤0.5小时，维修到达现场时间≤4小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 供应商提供核心部件、易损件的维修报价清单 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

### 技术要求

采购需求表（物资类）

| 采购需求表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 减压沸腾式清洗机 |  | 最高限价（万元） | 49.8 |  |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 | 需求具体内容 | 是否 | 备注（证明材料等其他要求） |
|  |  |  | 性质 |  | 量化 |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 用于可重复使用的外科器械、麻醉器械和腔镜器械进行清洗、消毒和干燥 | 否 | 白皮书 |
| 2 | 资质认证 |  | ★ | NMPA认证 | 否 | 注册证 |
| 3 | 清洗原理 |  | ★ | 减压沸腾清洗消毒 | 否 | 注册证 |
| 4 | 清洗技术功能 |  |  | 堆放、叠放、码放装载，可清洗管腔器械、精密器械 | 否 |  |
| 5 | 清洗步骤 |  | ★ | 需包含预洗、主洗、第1洗涤、第2洗涤、终末漂洗、干燥 | 否 | 白皮书 |
| 6 | 清洗温度 |  |  | 多酶主洗清洗温度45～55℃ | 否 |  |
| 7 | 清洗过程减压沸腾次数要求 |  | ▲ | 预洗阶段≥8次，主洗阶段≥10次，漂洗阶段≥8次，终末漂洗阶段≥5次 | 是 | 白皮书 |
| 8 | 器械装载方式 |  | ▲ | 篮筐装载后直接放入腔体内即可完成清洗，且无需超声及篮筐摆动辅助动作，清洗各类器械器具，无需清洗层架装载，无需插管接头，并且各种类型器械可以混合装载清洗 | 否 | 白皮书或 彩页 |
| 9 | 腔体容积 |  | ▲ | ≥130L | 是 | 白皮书或 彩页 |
| 10 | 耗水量 |  |  | 清洗阶段单次的最大耗水量≤100L | 是 |  |
| 11 | 装载量 |  |  | 清洗器械篮筐数量≥8个（篮筐尺寸≥520X240X50mm）。提供证明材料 | 是 |  |
| 12 | 清洗槽材质 |  |  | 清洗槽内腔体为SUS316 | 否 |  |
| 13 | 工作压力 |  |  | （ -0.1MPa～0MPa） | 否 |  |
| 14 | 驱动门 |  | ▲ | 双门互锁装置 | 否 | 白皮书 |
| 15 | 加热方式 |  |  | 蒸汽加热 | 否 |  |
| 16 | 真空泵 |  |  | 水环式真空泵 | 否 |  |
| 17 | 控制系统 |  |  | 具有供水系统（软水和纯水）、供空气系统、供蒸汽系统、清洗剂系统、计量系统，所有材质需为铜合金材质或304不锈钢材质 | 否 |  |
| 18 | 观察窗 |  |  | ≥2个玻璃观察窗 | 是 |  |
| 19 | 控制方式 |  | ★ | 气动阀或电磁阀 | 否 | 白皮书 |
| 20 | 清洗剂吸取及低液位报警系统 |  | ▲ | ≥2套，满足清洗剂使用 | 是 | 白皮书 |
| 21 | 真空解除装置 |  |  | 具备 | 否 |  |
| 22 | 运行功率 |  | ▲ | ≤10KW，电压380V | 否 | 白皮书 |
| 23 | 数据读取功能 |  | ▲ | 可将U盘连接至设备USB接口，可导出历史清洗数据 | 否 | 白皮书 |
| 24 | 市场实力 |  | ▲ | ≥10家三甲医院使用 | 否 | 同品牌同型号业绩说明 |
| 25 | 配置要求 |  | ★ | 主机 1台、敷网 1个、压网 1个、减压系统 1套、清洗篮筐16个、电脑工作站（含打印机）1套 | 否 | 企业承诺 |
| 26 | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 开放耗材（试剂） | 否 | 厂家承诺 |
| ▲标识的指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分；▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥10项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.加注★标识的指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.加注▲标识的指标为重要指标； 3.★及▲标识的指标需按照采购需求表（物资类）备注中明确的要求提供相关证明材料。 |  |  |  |  |  |  |