采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  | 项目名称 | 便携式彩色多普勒 超声诊断系统 | 最高限价（万元） | 25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基本要求 |  | ★ | 主要用于超声诊断评估，具体临床应用包括腹部、妇科、产科、心脏、儿科、泌尿、小器官、外周血管、肌骨等 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  |  | 资质认证 |  | ★ | 具备CFDA认证；同时具备FDA或CE认证 |  |  |  | 否 | 注册证或相关认证 |
|  |  | 显示器 |  | ★ | ≥15英寸；开合倾斜角度可达 0～180°；屏幕磁吸合设计，无需机械结构锁定屏幕；合上显示器即可进入待机状态 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  |  | 触摸式操作屏 |  | ★ | ≥10英寸 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  |  | 主机探头接口 |  | ★ | ≥2个 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  |  | 整机重量 |  | ★ | ≤5Kg |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  |  | 探测深度 |  | ▲ | ≥42cm |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  |  | 分段调节 |  | ▲ | 具备触摸屏，实现TGC分段调节≥8段、LGC≥8段 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  |  | 电池 |  |  | 具备双电池仓设计；可独立供电，可拔插置换电池；屏幕带电池电量图标显示 |  |  |  | 否 |  |
|  |  | 可拓展功能 |  | ▲ | 支持ECG功能模块，支持血管直径自动测量，选配立体血流成像功能 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  |  | 开关机时间 |  |  | 开机≤30s；关机≤4s |  |  |  | 否 |  |
|  |  | 空间复合成像 |  |  | 具备自适应空间复合成像功能，支持偏转线≥9条 |  |  |  | 否 |  |
|  |  | 动态范围 |  |  | ≥320dB |  |  |  | 否 |  |
|  |  | 探头频率 |  |  | 线阵探头5.0-12.0 MHz，凸阵探头2.0-5.0 MHz；基波≥5组，变频谐波≥5组 |  |  |  | 否 |  |
|  |  | 线阵探头偏转角度 |  |  | ≥±30° |  |  |  | 否 |  |
|  |  | 穿刺引导功能 |  |  | 具备穿刺引导功能 |  |  |  | 否 |  |
|  |  | 宽景成像功能 |  |  | 具备，长度≥1米 |  |  |  | 否 |  |
|  |  | 弹性成像功能 |  |  | 具备弹性成像功能 |  |  |  | 否 |  |
|  |  | 血管内中膜自动测量功能 |  |  | 具备血管内中膜自动测量功能 |  |  |  | 否 |  |
|  |  | 产科自动测量功能 |  |  | 具备产科自动测量功能 |  |  |  | 否 |  |
|  |  | 血流定点测量功能 |  |  | 具备血流定点测量功能，测量数据≥12组 |  |  |  | 否 |  |
|  |  | 无线传输功能 |  |  | 具备无线传输功能 |  |  |  | 否 |  |
|  |  | 全科测量软件包 |  |  | 具备，至少包含腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等专用测量及分析 |  |  |  | 否 |  |
|  |  | 超声教学软件 |  |  | 具备超声教学软件（含常规、妇产和麻醉领域；提供扫查手法图、扫查方法描述、标准超声示意图、解剖示意图、穿刺引导示意图、穿刺引导技巧、提示语等功能） |  |  |  | 否 |  |
|  |  | 图片回放 |  |  | B模式: ≥100000帧； Color模式：≥30000帧 |  |  |  | 否 |  |
|  |  | 数据存储 |  |  | 硬盘≥120G |  |  |  | 否 |  |
|  |  | 网络连接 |  |  | 支持网络连接和支持DICOM 3.0 |  |  |  | 否 |  |
|  |  | 配置要求 |  | ★ | 便携式彩色多普勒超声诊断系统主机 1台，线阵探头1把；凸阵探头1把；台车1辆；配套专用拉杆箱1个 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收合格后付100%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  |  | ★ | 无 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |