## 第六章 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满3年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 | 企业承诺 |
| 13 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

### 二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于生物医用材料的耐磨性能试验 |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 2 | 技术指标1 | ★ | 最大动态载荷值：±8kN. |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 3 | 技术指标2 |  | 试验力精度：示值的±0.5%. |  | 否 |  |
| 4 | 技术指标3 | ★ | 受力同轴度：优于5% |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 5 | 技术指标4 | ★ | 作动器行程：≥±70mm. |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 6 | 技术指标5 | ★ | 试验频率：0.01~100Hz（可设定） |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 7 | 技术指标6 |  | 位移分辨率：0.001mm. |  | 否 |  |
| 8 | 技术指标7 |  | 位移示值精度：±0.5% |  | 否 |  |
| 9 | 技术指标8 |  | 试验波形：正弦波、方波、三角波、梯形波、锯齿波. |  | 否 |  |
| 10 | 技术指标9 |  | 控制：力，变形，位移，次数，时间等. |  | 否 |  |
| 11 | 技术指标10 |  | 主机有效宽度：≥500mm,主机轴向电动升降可调整空间：≥600mm. |  | 否 |  |
| 12 | 技术指标11 | ★ | 驱动方式:电子伺服电机系统驱动，电机必须采用数字信号位置控制模式，不允许使用模拟信号速度模式，以确保运行的稳定和安全，且具有气浮功能，确保突然断电时，电机不会跌落破坏试样. |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 13 | 技术指标12 | ★ | 具备液晶操作触摸屏装置实时显示实验曲线，实时显示力值、位移值，操作调节实验空间 |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 14 | 技术指标13 | ★ | 测控器具有多路高精度通道，具有自适应PID控制功能， |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 15 | 技术指标14 | ★ | 动态测控器每个通道采样速率≥25KHz. |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 16 | 技术指标15 | ▲ | 动态测控器分辨率≥1/500000，兼容动静态测试，工业以太网数据高速通讯. |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 17 | 技术指标16 | ★ | 测控软件支持动静态测试，实时显示动态摩擦力、时间、次数、频率等值，实时图像监测材料变形，具备图像和数据双重滤波降噪功能，具备四种降噪算法，可分别选择并设置不同的降噪参数，支持单曲线独立降噪和多曲线同时降噪，支持X、Y轴数据的独立滤波降噪，以及对数据的多轮滤波降噪。支持多个测点同时测量和监测，支持变形测点的移动量计算，支持位移X、位移Y和平面位移E的同步计算和显示，支持单线角度变化计算与显示，线线夹角变化计算与显示等.。具有多软件交互操作使用，多窗口协同显示，具备开始、停止、切换显示值控制功能，具备回放功能，支持任意片段选定回放、循环回放等. |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 18 | 配置要求 | ★ | 高刚度试验主机框架1台，高性能电动作动器1套，高精度疲劳负荷传感器1只，液晶操作触摸屏装置1套，测控器1套，测控软件1套，同轴对中调节装置1套，配置耐磨测试专用工装2套、工作台1件、计算机1套、专用工具1套。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 19 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  | 否 | 企业承诺 |
| ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分 ，▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥8项，投标企业技术分值为0分； ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理; ★和▲标识的指标均需投标企业提供证明材料，本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及投标人公章；进口产品需加盖国内总代理及投标人公章。 |  |  |  |  |  |  |