- 采购需求表（物资类）

| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1484 |  |  | 项目名称 | 双能X线骨密度仪 | 最高限价（万元） | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 人体骨密度骨矿含量测定，诊断骨质疏松症，预测骨折风险，监测骨质疏松疗效。 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 具备CFDA认证；同时具备FDA或CE认证。 |  |  |  | 否 | 注册证或相关认证 |
| 3 | 双能的峰值范围 |  | ▲ | 高能≥100KV，低能≥40KV |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 4 | 探测器数目 |  | ▲ | ≥60个 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 5 | 球管最大耐受电流 |  | ▲ | ≥5mA |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 6 | 扫描方式 |  | ★ | 连续扇形束扫描 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 7 | 人体全身肌肉/脂肪扫描分析功能 |  | ▲ | 具备人体全身肌肉/脂肪扫描分析功能 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 8 | 扫描床 |  | ▲ | 开放式扫描床，床面可前后移动 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 9 | 最大有效扫描视野 |  | ▲ | 长度X宽度 ≥190cmX60cm |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 10 | 扫描时间 |  | ▲ | 正位腰椎或髋关节标准扫描模式≤30秒 ，全身≤5分钟 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 11 | 扫描精度 |  | ▲ | 仿人体腰椎的质控模块扫描精度：≤0.8%，长期精度≤0.5% |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 12 | X线源 |  |  | 稳衡电压，K缘过滤式或脉冲式产生高，低双能X线 |  |  |  | 否 |  |
| 13 | 扫描模式 |  |  | 自动智能扫描，无需预约 |  |  |  | 否 |  |
| 14 | 精确激光定位灯全套扫描定位器 |  |  | 具备精确激光定位灯全套扫描定位器功能 |  |  |  | 否 |  |
| 15 | 扫描台最大病人重量限制 |  |  | ≥180kg |  |  |  | 否 |  |
| 16 | 扫描臂距离扫描床距离 |  |  | ≥50cm |  |  |  | 否 |  |
| 17 | 扫描部件软件 |  |  | 包含但不限于：脊柱正侧位扫描软件、髋关节扫描软件、前臂扫描软件、儿科软件、人工/金属关节去除软件、内脏脂肪分析软件、小动物软件 |  |  |  | 否 |  |
| 18 | 临床及科研应用功能 |  |  | 骨密度仪中文操作系统，中国大陆人骨密度参考数据库、、WHO骨折风险评估、T值和Z值分析功能、辅助诊断分析功能、异常骨密度区域或金属排除功能，体重指数排除功能 |  |  |  | 否 |  |
| 19 | DICOM格式图像传输、打印、存储、工作列表等功能 |  |  | 具备DICOM格式图像传输、打印、存储、工作列表等功能 |  |  |  | 否 |  |
| 20 | 硬件配置要求 |  | ★ | 多功能骨密度仪床体×1，X线球管组件×1，高清影象探测器×1，全配套扫描定位器×1 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 21 | 软件配置要求 |  | ★ | 标准临床应用功能1套，科研应用功能一套 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 22 | 工作站配置要求 |  | ★ | 一套工作站（CPU类型：intel i7以上，主频≥3.40GHz，内存≥16GB，DDR4以上，硬盘≥2TB+500GB固态，显示器≥21英寸），彩色打印机1台 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 技术偏离要求 |  |  | ▲标识的指标负偏离≥9项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥17项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |