| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购计划 编号 |  | 2023-01YL-159 |  | 项目名称 | 等离子手术工作站 | 最高限价（万元） | 135 |  |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 适用于外科手术治疗中对软组织进行切割、消融、凝固和止血。 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 资质认证 |  | ★ | 具备NMPA认证，且具备CE认证和FDA认证 |  |  | 否 | 认证材料 |
| 3 | 等离子手术系统主机输出最大功率 |  |  | 输出功率≥300W |  |  | 否 |  |
| 4 | 等离子手术系统主机工作频率 |  |  | 100KHz |  |  | 否 |  |
| 5 | 等离子手术系统主机界面功能 |  |  | 可显示汽化切割、消融凝血、工作状态 |  |  | 否 |  |
| 6 | 等离子手术系统主机工作档位 |  |  | 等离子汽化切割：≥（1-9） 档可调；等离子凝固止血：≥（1-9） 档可调 |  |  | 否 |  |
| 7 | 等离子手术系统工作模式 |  | ▲ | 具有射频消融功能（双极射频电极消融）和等离子消融切割功能 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 8 | 等离子手术系统治疗模式 |  | ▲ | 具有内镜下切割消融和止血功能，通过国家医疗器械检测部门对电极在内镜下使用的相关国家标准（GB9706.19 和GB11244）的检测。 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 9 | 等离子手术系统设备标准 |  | ▲ | 国家食品药品监督管理局批准的三类医疗器械注册证 |  |  | 否 | 认证材料 |
| 10 | 等离子手术系统主机具备自动保护装置 |  |  | 具备瞬间超高峰值电流自动暂停能量输出功能；自动检测和识别附件及刀头故障 |  |  | 否 |  |
| 11 | 等离子手术系统控制脚踏 |  |  | 三脚踏开关能够通过脚踏轻松实现 ABLTE 和COAG 的档位调节，不需要来回折返按主机档位调节按钮。 |  |  | 否 |  |
| 12 | 高频手术系统电波频率 |  | ▲ | 双极电波频率≥1.7MHz和单极电波频率≥4.0MHz |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 13 | 高频手术系统刀头工作温度 |  | ★ | 刀头工作温度≤45度 |  |  | 是 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 14 | 高频手术系统切缘损伤程度 |  | ▲ | 切缘损伤≤25微米 |  |  | 是 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 15 | 高频手术系统工作模式 |  | ▲ | ≥5种，至少包括单极切割、单极凝切、单极凝血、双极凝血、双极消融。 |  |  | 是 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 16 | 高频手术系统工作原理 |  |  | 采用细胞液共振使细胞震裂技术，能量发射极不发热。 |  |  | 否 |  |
| 17 | 高频手术系统控制方式 |  | ★ | 手柄指压及脚踏开关两种控制方式，有三项手柄和三项脚踏（IPX8防水）开关，且三项脚踏（IPX8防水）开关可同时控制单、双极替代三项手柄工作。 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 18 | 高频手术系统双极电凝镊种类 |  | ▲ | 可适配一次性双极电凝镊型号≥15种 |  |  | 是 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 19 | 高频手术系统安全系统 |  |  | 有安全自检和系统重启功能 |  |  | 否 |  |
| 20 | 高频手术系统参数记忆功能 |  |  | 主机具有设定参数记忆功能 |  |  | 否 |  |
| 21 | 刀头种类 |  | ★ | 可适配一次性刀头型号≥20种 |  |  | 是 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 22 | 高频手术系统报警及安全指标 |  |  | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 |  |  | 否 |  |
| 23 | 配置要求 |  | ★ | 等离子射频手术系统主机*1 等离子射频手术系统脚踏开关*1 与等离子射频手术系统同品牌灌注泵*1 高频手术系统主机*1 高频手术系统防水三项脚踏开关*1 原装抗震转运箱*1 刀柄*4 圈型电极*2 细丝型电极*2 等离子电极*2 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 24 | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 | 原厂授权（企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48个工作日。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 等离子手术工作站 |  | 采购项目编号 | 2023-JQ06-W1052 |  |  |
| 封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌；耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 射频手术电极 | 开放型 | 200 | 个 | 40 |  |
| 2 | 一次性等离子刀头 | 腔镜型 | 100 | 个 | 40 |  |