采购需求表（物资类）

| 项目名称 |  | 细胞牵张拉伸加载培养分析系统 |  |  |  | 最高限价（万元） | 99 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 支持对细胞和组织提供双轴向（圆周向）和单轴向拉伸力培养功能。 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页 |
| 2 | 技术指标1 | ★ | 支持加载模拟波形种类含静态波形、正弦波形、1/2正弦波形、心动波形、三角波形、脉冲波形、矩形波形,以及自定义非常规特制波形 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页 |
| 3 | 技术指标2 | ▲ | 支持细胞拉伸频率范围大于等于0.01-5HZ |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页 |
| 4 | 技术指标3 | ▲ | 支持细胞拉伸形变率范围大于等于0-33% |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页 |
| 5 | 技术指标4 | ★ | 支持细胞培养数量：支持四块6孔培养板同时加载拉伸力，细胞数量单孔大于等于12w，支持单批次培养数量大于等于200w |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页 |
| 6 | 技术指标5 | 无标识 | 计算机控制的应力加载系统，为体外培育的细胞和组织提供精确的、可控制的、可重复的、静态或周期性的应力变化。 |  |  |  | 否 |  |
| 7 | 技术指标6 | 无标识 | 基于柔性基底膜形变、受力均匀、不损伤细胞组织; |  |  |  | 否 |  |
| 8 | 技术指标7 | 无标识 | 基于真空负压抽取、正压辅助施加力的方式，自动调节和维持程序运行过程中的真空压及正气压，隔绝电场、磁场及震动对细胞的影响 |  |  |  | 否 |  |
| 9 | 技术指标8 | 无标识 | 电脑控制软件对牵张拉伸力加载波形、周期、大小、频率、持续时间和波形空占比等参数智能调控； |  |  |  | 否 |  |
| 10 | 技术指标9 | 无标识 | 同一程序中可以运行多种频率，多种振幅和多种波形智能切换和跳转； |  |  |  | 否 |  |
| 11 | 技术指标10 | 无标识 | 支持细胞动静态对照：可使同一块培养板的一部分培养孔的细胞受力，一部分培养孔的细胞不受力; |  |  |  | 否 |  |
| 12 | 技术指标11 | ▲ | 系统具有模块化易升级，可扩展兼备压力加载、流体切应力加载、三维细胞组织培养功能 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页 |
| 13 | 技术指标12 | ▲ | 单批次细胞培养总面积：≥50cm2 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页 |
| 14 | 技术指标13 | ▲ | 配套耗材支持可选基底刚度1-60kpa、930kpa |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页 |
| 15 | 技术指标14 | 无标识 | 张力加载基板支持扩展双基板操作，可同时加载大于等于八块六孔板 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页 |
| 16 | 技术指标15 | 无标识 | 干燥过滤器支持重复使用维护仪器 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页 |
| 17 | 技术指标16 | 无标识 | 储压设备容量大于等于20L |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页 |
| 18 | 技术指标17 | 无标识 | 真空负压泵吸气速率大于等于200L/min |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页 |
| 19 | 技术指标18 | 无标识 | 真空隔离阀支持四块六孔板同时动静态对照实验 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页 |
| 20 | 技术指标19 | 无标识 | 倒置显微观察装置支持显微镜实时观察细胞力学培养状态，物镜放大倍数大于等于40倍 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页 |
| 21 | 配置要求1 | ▲ | 预装细胞牵张拉伸加载培养分析系统控制软件工作站，一台24英寸液晶显示器、USB键盘、USB鼠标 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 16 | 配置要求2 | ▲ | 柔性基底牵拉力加载传导仪一台 张力加载基板和一套密封垫一套 25mm 加载站一套 干燥过滤器一套 滤水器一套 储压设备一台 真空负压泵一台 细胞居中器一套 正压泵一台 真空隔离阀一套 6孔胶原I型双向应力细胞培养板四块 25英尺蓝色Flex In链接管(6.4mm外径)一套 25英尺无色Flex Out链接管（9.5mm外径）一套 25英尺牵张拉伸泵链接蓝管(9.5mm外径）一套 硅胶润滑油脂一管 倒置显微观察装置一套 单轴向加载站一套 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）30%，物资到货（服务完成）验收后付65%，质量保证金5%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满3年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、3天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤1小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 12 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 采购实施建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采购方式 | ☑公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □单一来源 □询价 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 评审方法 | ☑综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥8项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 中选企业数量 | 1 |  |  | 分配比例 | 100% |  |  |
| 注： 1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺； 3.经济要求不接受企业负偏离； |  |  |  |  |  |  |  |  |