## 第六章 采购项目商务和技术要求

## 一、商务要求（商务要求(一)、(二)、(三)均为实质性响应条款，不接受负偏离）

**（一）经济要求：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 物资到货（服务完成）验收后付90%，验收合格后满6个月后无质量问题支付剩余10%。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 无 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤8小时。 | 企业承诺 |

**（二）知识产权和保密要求：**

投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

**（三）物资编目编码、打码贴签要求：**

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，投标供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

### 二、技术要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | | 内镜全自动清洗消毒机 | 最高限价（万元） | 80 | |
| 序号 | 需求名称 | 参数  性质 | | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | |
|  | 基本要求 | ★ | 用于对消化内镜的清洗消毒 | | | | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  | 标准规范 | ★ | 具备CFDA认证；同时具备FDA或CE认证 | | | | 否 | 注册证或相关认证 |
|  | 消毒液 | ▲ | 支持使用可重复循环使用消毒液 | | | | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  | 酒精冲洗 |  | 具备泵和压缩机自动冲洗∕排放功能 | | | | 否 |  |
|  | 漏水测试 |  | 具备浸泡时通过气泡检测功能 | | | | 否 |  |
|  | 清洗数量 | ▲ | 单槽可同时清洗两条内镜 | | | | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  | 洗消时间 |  | ≤20分钟 | | | | 否 |  |
|  | 超声清洗 | ▲ | 具备超声清洗功能，超声频率≥36.5kHz | | | | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  | 按钮清洗 | ▲ | 可在洗消机内对内镜按钮进行清洗消毒 | | | | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  | 机身 |  | ≤0.5平米 | | | | 否 |  |
|  | 脚踏开关 | ▲ | 具有脚踏开关清洗盖功能 | | | | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  | 自身消毒 |  | 具备自身消毒功能 | | | | 否 |  |
|  | 过滤功能 |  | 具备内置过滤装置、气体过滤及空气过滤 | | | | 否 |  |
|  | 脚轮 |  | 具备移动脚轮 | | | | 否 |  |
|  | 面板 | ▲ | 具备主控面板和副控面板，分别用于常规操作及设定和特殊操作 | | | | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  | 配件容器 | ▲ | 洗消盆内具备配件容器装置 | | | | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  | 设备尺寸 | ★ | W(宽)≤450mm，H(高)≤1000mm,D(深)≤800mm | | | | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  | 洗消内镜种类 |  | 可清洗胃肠镜，支气管镜及超声胃镜等 | | | | 否 |  |
|  | 消毒液残留量 |  | 可重复使用过氧乙酸洗消完的镜子的残留值≤0.038mg/kg | | | | 否 |  |
|  | 消毒液计数 |  | 可设定消毒操作的天数和次数，可显示更换时间 | | | | 否 |  |
|  | 配置要求1 | ★ | 内镜清洗消毒机2台 | | | | 否 | 企业承诺 |
| ▲标识的指标负偏离≥8项，投标企业技术分值为0分  ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥18项，投标企业技术分值为0分 | | | | | | | | |
| 注：  1.加注★标识的指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做无效投标处理；  2.加注▲标识的指标为重要指标；  3★及▲标识的指标需按照采购需求表（物资类）备注中明确的要求提供相关证明材料。 | | | | | | | | |