采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目 编号** | | | 2024-JQ06-W3508 | | | **项目** **名称** | 多导睡眠监测仪 | **最高限价 （万元）** | | | 49 |
| 序号 | 需求名称 | | | 参数  性质 | 需求具体内容 | | | | 是否 量化 | 备注 | |
| **技术要求** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | | ★ | 用于记录和存储睡眠状态下脑电、肌电、鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏率、脉搏波形、胸部运动、腹部运动信号及体位信号，用于审核、编辑和报告睡眠研究中的睡眠分期、清醒状态、呼吸事件（包括血氧饱和度下降和打鼾）、四肢运动和PLM事件，可协助医生对患者睡眠状态进行诊断。 | | | | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 | |
| 2 | 资质认证 | | | ★ | 具备CFDA(NMPA)认证 | | | | 否 | 注册证或相关认证 | |
| 3 | 放大器 | | | ★ | 为直流耦合放大器，放大器须与头盒集成为一体（头盒含≥8导脑电、≥2导眼电、≥3导肌电、心电等接线盒），非任何形式无线遥测或便携式。 | | | | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 | |
| 4 | 供电及数据传输模式 | | | ★ | 为网线或USB供电并通过网线或USB实时传输数据。 | | | | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 | |
| 5 | 采样频率 | | | ★ | 包括脑电、心电、肌电、眼电等单通道采样率≥10000HZ | | | | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 | |
| 6 | 存储频率 | | | ▲ | 存储频率≥2000HZ | | | | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 | |
| 7 | 采样精度 | | | ▲ | ≥24位A-D转换通道 | | | | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 | |
| 8 | 阻抗测试按钮 | | |  | 放大器具备阻抗测试按钮及阻抗测试灯提示 | | | | 否 |  | |
| 9 | 配置要求 | | | ★ | 多导睡眠主机1台、网线供电模块1套、电极线及传感器1套、红外高清视频系统1套、多导睡眠采集分析软件1套、报告打印机1台 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| **经济要求** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 付款及结算方式 | | | ★ | 物资到货（服务完成）验收合格后付100%。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | | | ★ | 无 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 4 | 产品包装和运输要求 | | | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 5 | 售后服务1  （质保） | | | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 6 | 售后服务2  （质保） | | | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 7 | 售后服务3  （质保） | | | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | | | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤8小时。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| **采购实施建议** | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 技术偏离要求 | | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分  ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 | | | | | | | |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺； | | | | | | | | | | | |