采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目 编号** | | | 2024-JQ06-W3511 | | | **项目 名称** | 口腔专用手术显微镜 | | **最高限价 （万元）** | | 36 |
| **序号** | **需求名称** | | | **参数**  **性质** | **需求具体内容** | | | **是否 量化** | | **备注** | |
| **技术要求** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | | ★ | 利用根管显微镜的良好照明及放大条件大大提高术后的成功率，对于疑难病例用于诊断及根管再治疗。 | | | 否 | | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 | |
| 2 | 标准规范 | | | ★ | 具备CFDA认证；同时具备FDA或CE认证。 | | | 否 | | 注册证或相关认证 | |
| 3 | 支架类型 | | | ★ | 落地式支架 | | | 否 | | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 | |
| 4 | 支架臂 | | |  | 支架臂伸展范围≥1700mm，小横臂与镜身连接，长度≥1000mm，旋转角度≥±150°，大横臂与立柱连接，长度≥500mm，旋转角度≥350° | | | 否 | |  | |
| 5 | 旋转挂臂 | | |  | 具备同轴旋转挂臂 | | | 否 | |  | |
| 6 | 钟摆系统 | | | ▲ | 具备钟摆系统，镜身左、右倾摆时，双目镜筒自动保持水平不变，无需调整目镜位置 | | | 否 | | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 | |
| 7 | 手柄 | | | ▲ | 具备一体式手柄，360°可旋转手柄，集成一键拍照录像按钮与变焦旋钮 | | | 否 | | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 | |
| 8 | 目镜角度 | | | ▲ | 目镜部位具备90°光学延长机构 | | | 否 | | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 | |
| 9 | 显微镜玻璃 | | |  | 显微镜采用进口光学玻璃，多层镀膜增透，复消色差光学设计 | | | 否 | |  | |
| 10 | 双目镜筒变角 | | |  | 具备变角双目镜筒，角度调节范围0-180° | | | 否 | |  | |
| 11 | 双目镜筒瞳距 | | |  | 具备双目镜筒瞳距可调功能，瞳距覆盖范≥55mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度小于1mm，调节旋钮带消毒罩 | | | 否 | |  | |
| 12 | 广角目镜 | | |  | 具备高眼点广角目镜，护眼杯高度可调, 视度调节范围≥±7D | | | 否 | |  | |
| 13 | 目镜视场直径 | | |  | 目镜视场直径范围12mm - 110 mm | | | 否 | |  | |
| 14 | 连续变倍 | | |  | 具备连续变倍功能，放大倍数4倍 - 18倍 | | | 否 | |  | |
| 15 | 变焦系统 | | |  | 具备变焦系统，焦距覆盖范围F 200mm-450mm，带物镜防溅罩 | | | 否 | |  | |
| 16 | 光源 | | |  | 具备LED照明系统，亮度连续可调，物面照度≥50,000Lx，平均使用寿命≥60000小时。 | | | 否 | |  | |
| 17 | 光斑 | | |  | 具备光斑大小4档可调功能，最大光斑直径≥80mm | | | 否 | |  | |
| 18 | 影像模块 | | | ▲ | 具备4K多功能影像模块，采用1/1.2" CMOS 摄像头，分辨率≥3840x2160; | | | 否 | | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 | |
| 19 | 配置要求 | | | ★ | 主机共2台，单台配置如下：4K多功能影像模块\*1、27寸4K显示器+立柱抱箍+显示器支架\*1、无线脚控开关\*1、显微镜专用工具盒\*1 | | | 否 | | 企业承诺 | |
| **经济要求** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 交货时间、交货地点 | | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 2 | | 付款及结算方式 | | ★ | 物资到货（服务完成）验收合格后付100%。 | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 3 | | 履约保证金/质量保证金 | | ★ | 无 | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 4 | | 产品包装和运输要求 | | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 5 | | 售后服务1  （质保） | | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 6 | | 售后服务2  （质保） | | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 7 | | 售后服务3  （质保） | | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 8 | | 售后服务4 （响应时间） | | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤8小时。 | | | 否 | | 企业承诺 | |
| **采购实施建议** | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 技术偏离要求 | | ▲标识的指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分  ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥15项，投标企业技术分值为0分 | | | | | | | |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺； | | | | | | | | | | | |