采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 7.0T超高场磁共振专用小动物线圈 | | | | 最高限价（万元） | 40 | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数  性质 | | 需求具体内容 | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 用于500g以内大鼠全身的磁共振高清成像检查。 | | | *否* | 产品彩页、说明书 |
| 2 | 资质认证 | | ▲ | 西门子授权线圈制造商证书。 | | | *否* | 授权证书 |
| 3 | 兼容磁共振系统 | | ★ | 兼容西门子7.0T Terra磁共振系统。 | | | *否* | 产品彩页、说明书、技术白皮书或企业承诺 |
| 4 | 线圈设计 | | ▲ | 小动物头部、体部成像需采用各自专用的线圈单元设计，保证最佳成像效果。 | | | *否* | 产品彩页、说明书 |
| 5 | 发射效率 | |  | 为保证扫描顺畅，负载为体模时线圈射频激发的参考电平≤150V。 | | | *是* | 企业承诺 |
| 6 | 接收通道数 | |  | 线圈接收通道数≥8通道。 | | | *是* | 产品彩页、说明书 |
| 7 | 固定设计 | | ▲ | 具备小动物固定仪，固定仪需至少具备左右耳棒及牙钩。 | | | *否* | 产品彩页、说明书或企业承诺 |
| 8 | 麻醉设计 | | ▲ | 小动物固定仪需具备或兼容气体麻醉面罩。 | | | *否* | 产品彩页、说明书或企业承诺 |
| 9 | 关键功能设计 | | ★ | 为减轻空气磁敏感效应的影响，提升序列图像质量，小动物体部成像时需提供体部周边气体排空设计或装置。 | | | *否* | 产品彩页、说明书或企业承诺 |
| 10 | 配套软件 | | ▲ | 提供专用小动物线圈相应的coilfile，并定义其设计参数。 | | | *否* | 企业承诺 |
| 11 | 配置要求1 | |  | 小动物头部专用线圈、小动物体部专用线圈、小动物固定仪、体部空气排空装置。 | | | *否* | 产品彩页、说明书、技术白皮书或企业承诺 |
| 12 | 综合实力1 | |  | 产品生产企业为国家级专精特新小巨人企业。 | | | *否* | 证书或照片 |
| 13 | 综合实力2 | |  | 产品生产企业为省级以上工程技术研究中心。 | | | *否* | 证书或照片 |
| 14 | 综合实力3 | |  | 产品生产企业为高新技术企业。 | | | *否* | 证书或照片 |
| 15 | 综合实力4 | |  | 企业人数为50人以上。 | | | *否* | 社保人数证明 |
| 16 | 综合实力5 | |  | 企业设立年限≥10年。 | | | *否* | 营业执照 |
| 17 | 综合实力6 | |  | 企业获得过省部级以上科技奖项。 | | | *否* | 证书或照片 |
| 经济要求 | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | *合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。* | | | *否* | *企业承诺* |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | *物资到货（服务完成）验收后付95%。* | | | *否* | *企业承诺* |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | | ★ | *验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%）。* | | | *否* | *企业承诺* |
| 4 | 产品包装和运输要求 | | ★ | *按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。* | | | *否* | *企业承诺* |
| 5 | 售后服务1  （质保） | | ★ | *保修年限不低于1年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。* | | | *否* | *原厂授权（企业承诺）* |
| 6 | 售后服务2  （质保） | | ★ | *保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。* | | | *否* | *企业承诺* |
| 7 | 售后服务3  （质保） | | ★ | *提供不少于1人次、2天的工程师维修培训。* | | | *否* | *企业承诺* |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | | ★ | *维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤48小时。* | | | *否* | *企业承诺* |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | | ★ | *由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。* | | | *否* | *企业承诺* |
| 10 | 专用工具 | | ★ | *描述应提供的配套专修工具和使用工具。* | | | *否* | *企业承诺* |
| 11 | 保密要求 | |  | *无* | | |  |  |
| 12 | 知识产权 | | ★ | *报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。* | | | *否* | *企业承诺* |
| 13 | ※物资编目编码、打码贴签要求 | | ★ | *本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。* | | | *否* | *企业承诺* |
| 3 | 技术偏离要求 | | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分  ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 | | | | | |