## 采购项目商务和技术要求

- 按照采购单位提供的技术要求拟制。采购评审时★、▲号和无标识指标的重要程度逐级递减。★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；★及▲标识的指标，投标人须按备注要求逐条提供证明材料，备注未明确的默认提供企业承诺。

### 一、商务要求（商务要求不接受企业负偏离）

商务要求表

| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3563 |  | 项目名称 | 心输出量测量仪 | 预算及最高限价 （万元） |  | 49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95% |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) |  |  | 是 | 原厂授权 （企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 备品备件要求 （零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3563 |  | 项目名称 | 心输出量测量仪 | 预算及最高限价 （万元） |  | 49 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 用微创测量的辅助诊断工具来监控血压、心肺功能、循环和器官功能变化 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 2 | 资质认证 |  | ★ | 具备NMPA（CFDA）认证，具备FDA或CE认证 |  |  | 否 | 认证材料（FDA、CE认证须提供原文及翻译件） |
| 3 | 主机平台 |  | ▲ | 模块化平台，主机平台可实现通过热稀释法校正连续心输出量、定量监测肺水、中心静脉氧饱和度（ScvO2）、连续无创测定吲哚菁绿监测肝脏储备功能，通过桡动脉测量心排出量技术 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 4 | 显示屏幕 |  | ★ | ≥7英寸彩色液晶显示 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 5 | 触摸方式 |  |  | 电容式触摸屏幕 |  |  | 否 |  |
| 6 | 分辨率 |  |  | ≥800×480 |  |  | 否 |  |
| 7 | 数据存储时长 |  | ▲ | ≥200小时 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 8 | 数据传输接口 |  |  | LAN,USB |  |  | 否 |  |
| 10 | 经桡动脉测量血流动力学监测指标 |  | ▲ | 心率（HR）、有创动脉压力（AP）、平均动脉压力（MAP）、心输出量（CO）、每搏量指数（SVI）、每搏量变异（SVV）、脉压变异（PPV）、全身血管阻力指数（SVRI）、心脏做功指数（CPI）、左心收缩力指数（dPmx） |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 11 | 经桡动脉测量动脉压（AP）范围 |  |  | (0-250)mmHg |  |  | 否 |  |
| 12 | 经桡动脉测量心排量（CO）范围 |  |  | (0.25-20)L/min |  |  | 否 |  |
| 13 | 经桡动脉测量每搏量（SV）范围 |  |  | (1-200)ml |  |  | 否 |  |
| 14 | 动脉波形分析连续监测功能 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 15 | 全身血管阻力（SVR）/全身血管阻力指数(SVRI)连续监测功能 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 16 | 通过热稀释法校正连续心输出量测量可监测指标 |  | ▲ | 有创动脉压力（AP）、平均动脉压力（MAP）、心输出量（CO）、每搏量指数（SVI）、心率（HR）、全心舒张末期容积指数（GEDI）、每搏量变异（SVV）、脉压变异（PPV）、全身血管阻力指数（SVRI）、全心射血分数（GEF）、心功能指数（CFI）、左心收缩力指数（dPmx）、心脏做功指数（CPI）、血管外肺水指数（ELWI）、肺血管通透性指数（PVPI） |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 17 | 通过热稀释法校正连续心输出量测量动脉压（AP）范围 |  |  | (0-250)mmHg |  |  | 否 |  |
| 18 | 通过热稀释法校正连续心输出量测量中心静脉压（CVP）范围 |  |  | (-10～50)mmHg |  |  | 否 |  |
| 19 | 通过热稀释法校正连续心输出量测量心排量（CO）范围 |  |  | (0.25-20)L/min |  |  | 否 |  |
| 20 | 通过热稀释法校正连续心输出量测量每搏量（SV）范围 |  |  | (1-200)ml |  |  | 否 |  |
| 21 | 通过热稀释法校正连续心输出量测量全心舒张末期容积指数（GEDV）范围 |  |  | (40-4500)mL |  |  | 否 |  |
| 22 | 通过热稀释法校正连续心输出量测量血管外肺水（EVLW）范围 |  |  | (10-4500)mL |  |  | 否 |  |
| 23 | 通过热稀释法校正连续心输出量测量注射温度（Tinj）范围 |  |  | (25-40)℃ |  |  | 否 |  |
| 24 | 通过热稀释法校正连续心输出量测量液体温度（TB）范围 |  |  | (0-30)℃ |  |  | 否 |  |
| 25 | 信号故障报警 |  |  | 具有压力信号异常报警及提示功能 |  |  | 否 |  |
| 26 | 配置要求 |  | ★ | 1、心输出量测量仪主机1台。 2、连续心输出量校正模块和温度、压力缆线1套。 3、传感器缆线1根。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 27 | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 厂家承诺及 注册证 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥11项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 心输出量测量仪 |  | 项目编号 | 2024-JQ06-W3563 |  |  |
| 封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 热稀释导管包及压力监测套装 | 厂家自报 | 100 | 套 | 33 |  |

- 注：

- 1.所投产品提供的耗材按医疗器械管理的，须提供相应的医疗器械注册证或备案凭证复印件；

- 2.所投产品，需投标人根据设备配套情况全规格型号报价；

- 3.预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关；

4.最高限价为采购单位预估2年用量与市场调查品牌平均单价的乘积。