## 第六章采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满3年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权（企业承诺） |
|  | （质保） |  |  |
| 6 | 售后服务2 | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
|  | （质保） |  |  |
| 7 | 售后服务3 | 提供不少于2人次、3天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
|  | （质保） |  |  |
| 8 | 售后服务4 | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 企业承诺 |
|  | （响应时间） |  |  |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

### 技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 通过压力传感器，测量人在动静不同状态下的足底压力情况，获得连续步态相关数据，快速获得步态评估报告进行分析 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 技术指标1 | ▲ | 防溅水，无体重限制，支持儿童或肥胖成人都可测试 | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 技术指标2 |  | 压力板长度>=2米 | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 4 | 技术指标3 | ★ | 传感器数量≥16384，最高采样频率≥500Hz | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 5 | 技术指标4 | ▲ | 测试范围≥200N/cm² | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 6 | 技术指标5 | ▲ | 可进行足的运动特点图表分析，包括整足平衡性、后足平衡性、中前足平衡性、前足内侧平衡性 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 技术指标6 | ★ | 可显示足底各分区压力、压强的动态曲线，并导出数据，包括开始及结束时间、接触百分比、最大峰值、最大峰值时间、负荷率、冲量、接触面积； | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 技术指标7 |  | 对测量指标提供正常区间参考功能，包括压强峰值、冲量、接触时间； | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 9 | 技术指标8 | ★ | 传感器密度≥4个/cm² | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 10 | 技术指标9 | ▲ | 精确度≤3.30% | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 11 | 技术指标10 | ▲ | 重复误差≤0.98% | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 12 | 技术指标11 |  | 可得到光脚或穿鞋状态下的静态及动态参数； | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 13 | 技术指标12 |  | 通过动、静态分析对足运动的综合评价； | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 14 | 技术指标13 | ▲ | 可进行静态、动态及平衡测试； | 否 | 企业承诺 |
| 15 | 技术指标14 | ★ | 显示足底各区域压力压强图像； | 否 | 企业承诺 |
| 16 | 技术指标15 | ▲ | 可出具足长、足宽、足轴角数据； | 否 | 企业承诺 |
| 17 | 技术指标16 | ▲ | 可对多次测试结果取平均值分析； | 否 | 企业承诺 |
| 18 | 技术指标17 |  | 可进行足平衡稳定性分析； | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 19 | 技术指标18 | ★ | 可对足底压力中心移动轨迹进行分析； | 否 | 企业承诺 |
| 20 | 配置要求 | ★ | 压力平板1套 专业分析软件 1 套 连接线和电源线1套 主机 1台 | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| ▲标识的指标负偏离≥20项，投标企业技术分值为0分; ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥33项，投标企业技术分值为0分; ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理; ★和▲标识的指标均需投标企业提供证明材料、本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及投标人公章；进口产品需加盖国内总代理及投标人公章。 |  |  |  |  |  |