### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 3 | 付款及结算方式 | 物资到货（服务完成）验收后付95% | 企业承诺 |
|  | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 原厂保修年限 | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 企业承诺 |
| 5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 6 | 维修培训 | 提供不少于1人次的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 到场维修响应 | 维修响应时间≤24小时内，维修到达现场时间≤48小时内 | 企业承诺 |
| 8 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 9 | 知识产权和保密要求 | 投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 项目名称：有创呼吸机 |  |  | 总数量（套）：4 | 预算总金额（万元）：120 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于呼吸功能障碍患者的辅助通气功能，适用于成人、儿童 |  | 否 | 注册证或企业承诺 |
| 2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA认证、FDA或CE认证 |  | 否 | 注册证或相关证明材料 |
| 3 | 通气模式 | ★ | 容量控制通气模式、压力控制通气模式、同步间歇指令通气模式、持续气道正压模式、双水平气道正压通气模式、容量控制压力调节通气模式、无创通气模式 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 4 | 潮气量 |  | 20－3000ml，最大误差≤15% |  | 是 |  |
| 5 | 呼吸频率 |  | 4－80次/分，最大误差≤10%或≤±1次/分（取绝对值大者） |  | 是 |  |
| 6 | 氧浓度 |  | 21－100%，最大误差≤5% |  | 是 |  |
| 7 | 最大吸气流速 | ★ | ≥180L/min |  | 是 | 相关证明材料 |
| 8 | 高流量氧疗功能 |  | 10-50L/min |  | 是 |  |
| 9 | 升级及传输功能 |  | 软硬件升级及数据传输能力，病人趋势数据可以通过接口直接输出 |  | 否 |  |
| 10 | 补偿功能 |  | 自动泄漏补偿功能 |  | 否 |  |
| 11 | 评定功能 |  | 脱机评定功能 |  | 否 |  |
| 12 | 自检功能 |  | 开机自检、全面自检，压力传感器、流量传感器可自动标定 |  | 否 |  |
| 13 | 肺力学监测 | ▲ | 实时动态监测气道阻力和肺顺应性，并升级肺视图功能 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 14 | 实时波形监测功能 |  | 压力－时间波形和流速－时间波形容量时间波形，趋势图 |  | 否 |  |
| 15 | 呼吸环 |  | 可显示压力-容量环或流量-容量环 |  | 否 |  |
| 16 | 雾化功能 | ▲ | 具备雾化功能 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 17 | 呼出端流量传感器 | ★ | 超声流量传感器或热丝流量传感器，非压差式传感器 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 18 | 显示屏 |  | ≥14英寸彩色显示器 |  | 是 |  |
| 19 | 监测功能 | ▲ | 可升级CO2监测功能 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 20 | 电池工作时间 | ★ | ≥30分钟，可用电池开机工作，关机情况下可对电池充电 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 21 | 吸气伺服 | ★ | 吸气伺服机构不接受涡轮机 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 22 | 长效氧电池 | ★ | 顺磁氧传感器或超声氧传感器 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 23 | 配置要求 | ★ | 共4套，每套包含主机1台，呼吸管路2套（成人、儿童各一套），湿化器1套，专用台车1台，支架1个，模拟肺1套 |  | 否 | 企业承诺或相关证明材料 |
| 备注：1.加注“★”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“▲”号的技术指标为重要指标。 3.加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 4.相关证明材料包含注册证或企业承诺或产品说明书或彩页或白皮书。 |  |  |  |  |  |  |