商务要求（商务条款均为实质性条款，不接受负偏离）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 合同签订后，货物验收合格后6个月内结清全部货款 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 在结清货款前，中标供应商根据医院合同执行部门出具的质保金缴纳凭证，向医院财务部门交纳合同总金额5%作为质量保证金，质保期满后无息退还质量保证金 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权 或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期设备维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训；保修期外，原软件维护仅收工时费。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | 提供不少于3人次、1天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | 维修响应时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |
| 11 | 知识产权 | 供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 企业承诺 |

### 技术要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表（物资类） | | | | | | | | |
| 项目 编号 | | 2024-JQ06-W1516 | | 项目名称 | 悬浮翻身治疗床 | 最高限价 （万元） | 150 | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数 性质 | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注 （证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 用于临床各种体位治疗,具备防压功能 | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 资质认证 | | ★ | 提供有效医疗器械注册证或备案凭证 | | | 否 | 认证材料 |
| 3 | 技术和性能参数 | |  |  | | | 否 |  |
| 4 | 医用治疗床 床体尺寸 | |  | 2240mm\*1060mm\*500mm（±20mm） | | | 否 |  |
| 5 | 医用治疗床 床面尺寸 | |  | 1980mm\*900mm（±40mm） | | | 否 |  |
| 6 | 医用治疗床 床体调节 | |  | 背部调节 0-75°±5°，腿部调节 0-45°±5° | | | 否 |  |
| 7 | 医用治疗床 床体轮子 | |  | 四角刹车双面脚轮 | | | 否 |  |
| 8 | 医用治疗床 床体样式 | |  | 具有四片式升降围挡，不锈钢输液架及接口，碳钢一次成型冲压床板，短护栏，带角度显示器 | | | 否 |  |
| 9 | 悬浮翻身床垫 条形气室 | |  | 具备 | | | 否 |  |
| 10 | 悬浮翻身床垫 悬浮压力调节范围 | | ▲ | 14mmHg-32mmHg | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 11 | 悬浮翻身床垫 压力可精确精度 | | ▲ | 0.1mmHg | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 12 | 悬浮翻身床垫 精确压力显示 | |  | ≥6部位 | | | 否 |  |
| 13 | 悬浮翻身床垫 波动交替时间调节范围 | | ▲ | 15-40分钟，步进1分钟 | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 14 | 悬浮翻身床垫 循环翻身时间调节范围 | | ▲ | 15-120分钟，步进1分钟 | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 15 | 悬浮翻身床垫 机械翻身角度 | |  | ≥30度 | | | 否 |  |
| 16 | 悬浮翻身床垫 物理降温调节范围 | | ▲ | 室温 到 35℃ | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 17 | 悬浮翻身床垫 物理升温调节范围 | | ▲ | 36℃-40℃ | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 18 | 悬浮翻身床垫 最大载重 | | ▲ | ≥135公斤 | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 19 | 悬浮翻身床垫 背部送风 | | ▲ | 风速0-3m/s | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 20 | 悬浮翻身床垫 自动加压复位 | |  | 具备 | | | 否 |  |
| 21 | 悬浮翻身床垫 背部CPR快速放气 | | ▲ | 具备，时间≤30秒 | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 22 | 悬浮翻身床垫 触摸屏操作与控制 | |  | 控制屏≤7寸 | | | 否 |  |
| 23 | 模块化设计，便于日常保养与快速维修 | |  | 具备 | | | 否 |  |
| 24 | 悬浮翻身床垫 防止侧滑功能 | | ▲ | ≥2根防侧滑气室 | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 25 | 悬浮翻身床垫 无线传输 | | ▲ | 具备监控与检测功能 | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 26 | 悬浮翻身床垫 辅助排便功能 | |  | 具备 | | | 否 |  |
| 27 | 设备不良事件情况 | |  | 厂家自报设备近三年不良事件情况 | | | 否 |  |
| 28 | 配置要求 | | ★ | 悬浮翻身治疗床6套（每套含：医用治疗床1个，悬浮翻身床垫1套及相关配件附件） | | | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 技术偏离要求 | | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 | | | | | |
| 4 | 供应商资格 | | 投标人须提供《医疗器械经营许可证》或经营备案凭证。如生产企业（北京生产厂家在北京地区销售产品）仅提供《医疗器械生产许可证》。 | | | | | |
| 备注：  1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，无法明确的默认由企业提供承诺；  3.经济要求不接受企业负偏离。 | | | | | | | | |