## 第六章 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 物资到货（服务完成）验收后付95% | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) | 原厂授权（企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 | 企业承诺 |
| 7 | 备品备件要求 （零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 | 企业承诺 |
| 8 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |
| 9 | 知识产权和保密要求 | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 企业承诺 |
| 注：1.投标供应商应当对照本表规定的商务要求，填写专用附件2-5商务条款响应偏离表。并按照备注要求提供证明材料。 2.商务要求不接受负偏离，负偏离视为无效投标。 |  |  |  |

### 技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于介入放射学检查与治疗中患者的监护、各种血流动力学参数测量、手术各种项目、流程记录 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA认证 | 否 | 认证材料 |
| 3 | 资质认证 | ▲ | 具备FDA认证 | 否 | 认证材料 |
| 4 | 体表心电 |  | ≥12导联，并有ST段分析功能 | 否 |  |
| 5 | 呼吸监测范围 |  | ≥(0-120)次/分钟 | 否 |  |
| 6 | 有创血压 |  | ≥4通道，测量范围：≥(-20mm～-240)mmHg | 否 |  |
| 7 | 无创压测量范围 |  | 成人：≥(0-290)mmHg 儿童：≥(0-250)mmHg | 否 |  |
| 8 | 脉搏血氧饱和度测定范围 |  | 30%-100% | 否 |  |
| 9 | 心输出量 | ★ | 具备心输出量测定功能，支持热稀释法 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 10 | 血流动力学 | ▲ | 具有压力梯度、流速、分流和血流阻力计算，辨膜面积计算等血流动力学分析功能 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 11 | 数据存储 |  | 屏幕内信号可全程存储，并具有补救存储功能（回溯数据最大≥25秒） | 否 |  |
| 12 | 手术记录 |  | 具有手术流程的模板记录功能，术中无需手动输入文字，可完成流程记录 | 否 |  |
| 13 | 显示通道 |  | 单屏最大显示通道数量≥18，需包含12导ECG和压力、呼吸和脉搏血氧度的波形 | 否 |  |
| 14 | 工作站配置 |  | CPU:Intel至强≥8核心 内存：≥64GB 硬盘：≥1TB 操作台显示器：≥2个（包含实时屏、回放屏） 尺寸≥20英寸 远程显示屏：≥1个，尺寸≥20英寸 | 否 |  |
| 15 | 数据导出 |  | 具备SD卡存储、数据导出功能 | 否 |  |
| 16 | 报告生成 |  | 系统内置中文报告系统：可自定义报告格式，自动生成各种报告 | 否 |  |
| 17 | 中文界面 | ▲ | 所有界面均为中文（包括电脑系统、手术操作界面、报告系统等） | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 18 | 配置要求 | ★ | 工作站一套、激光打印机一台、不间断电源一台 | 否 | 企业承诺 |
| 备注：1.加注“★”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“▲”号的技术指标为重要指标。 3.加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 4.▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥7项，投标企业技术分值为0分 5.本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及投标人公章；进口产品需加盖国内总代理及投标人公章。 |  |  |  |  |  |