## 第六章 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后5个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%,验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 无 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于5年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | 不少于2人次、5天的工程师维修培训 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤8小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺设备零配件供应≥8年 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |
| 11 | 知识产权和保密要求 | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 企业承诺 |
| 注：1.投标供应商应当对照本表规定的商务要求，填写专用附件2-5商务条款响应偏离表。并按照备注要求提供证明材料。 2.商务要求不接受负偏离，负偏离视为无效投标。 |  |  |  |

### 技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基准要求 | ★ | 眼科用三位检查台，可安装裂隙灯、非接触式眼压计、免散瞳眼底照相机、视力表等眼科设备等眼科检查设备，实现病人无需变动位置，台面上检查仪器可以移动到病人面前完成检查 |  | 否 | 企业承诺，技术要求 |
| 2.1 | 裂隙灯基准要求 | ★ | 检查眼前节及眼内部病变 |  | 否 | 说明书、技术要求 |
| 2.2 | 标准 | ★ | 具备NMPA（CFDA）认证 |  | 否 | 医疗器械注册证 |
| 2.3 | 标准 | ▲ | FDA或CE认证 |  | 否 | FDA或CE证书 |
| 2.4 | 裂隙照明光源 | ▲ | 上光源，LED灯 |  | 否 | 企业承诺 |
| 2.5 | 照明亮度 | ▲ | ≥300000Lux |  | 否 | 企业承诺 |
| 2.6 | 滤光片 |  | ≥3个 |  | 否 |  |
| 2.7 | 裂隙长度 |  | 连续可调，0mm-14mm |  | 否 |  |
| 2.8 | 裂隙宽度 |  | 连续可调，0mm-14mm |  | 否 |  |
| 2.9 | 光斑直径 | ▲ | 最小光斑直径≤0.2mm |  | 否 | 企业承诺 |
| 2.10 | 目镜瞳距 |  | 55 mm～72 mm |  | 否 |  |
| 2.11 | 目镜放大倍率 |  | ≥12.5x |  | 否 |  |
| 2.12 | 屈光度调节范围 |  | 调节范围≥（-8～+8）D |  | 否 |  |
| 2.13 | 物镜放大倍率 | ▲ | 多档可调，≥5种倍率可选 |  | 否 | 企业承诺 |
| 2.14 | 视场中心分辨率 |  | 连续变倍裂隙灯显微镜，最大和最小放大率的视场中心分辨力不少于1800·N线对/mm（N为数值孔径）；分档变倍裂隙灯显微镜，最大放大率的视场中心分辨力不少于1800·N线对/mm（N为数值孔径）。 |  | 否 |  |
| 2.15 | 摄像/录像功能 |  | 具备摄像和录像功能，可保存摄像照片和录像视频 |  | 否 |  |
| 2.16 | 帧率 |  | 帧率≥12幅/秒 |  | 否 |  |
| 3.1 | 眼底照相机基准要求 | ★ | 眼底图像的观察和拍摄 |  | 否 | 说明书、技术要求 |
| 3.2 | 标准 | ★ | 具备NMPA（CFDA）认证 |  | 否 | 医疗器械注册证 |
| 3.3 | 标准 | ▲ | FDA或CE认证 |  | 否 | FDA或CE证书 |
| 3.4 | 固视光源 |  | LED灯或卤素灯 |  | 否 |  |
| 3.5 | 摄像闪光光源 |  | LED灯或氙灯 |  | 否 |  |
| 3.6 | 观察照明光源 |  | LED灯或卤素灯 |  | 否 |  |
| 3.7 | 视场角 |  | ≥45度 |  | 否 |  |
| 3.8 | 可拍摄最小瞳孔直径 |  | ≤3.3mm |  | 否 |  |
| 3.9 | 工作距离 |  | ≤45mm |  | 否 |  |
| 3.10 | 影像采集像素 |  | ≥500万 |  | 否 |  |
| 3.11 | 患者屈光不正补偿的调焦范围 | ▲ | ﹣30D～+35D |  | 否 | 企业承诺 |
| 3.12 | 对焦模式 |  | 自动对焦和（或）手动对焦 |  | 否 |  |
| 3.13 | 拍摄方式 |  | 自动和（或）手动 |  | 否 |  |
| 3.14 | 摄影放大率 |  | ≥2种放大倍数选择 |  | 否 |  |
| 3.15 | 软件功能 |  | 具备图像后处理功能、数据管理功能等 |  | 否 |  |
| 3.16 | 图像显示 | ▲ | 画幅显示组合≥2种，至少包含9画幅 |  | 否 | 企业承诺 |
| 3.17 | 数据存储格式 |  | 至少包含JPEG 、TIFF、DICOM |  | 否 |  |
| 3.18 | 眼底照相机屏幕尺寸 |  | ≥10英寸 |  | 否 |  |
| 3.19 | 工作站 |  | i5及以上，内存≥双8G（16G）、存储≥256G（固态）+2T机械 |  | 否 |  |
| 3.20 | 投标要求 | ▲ | 企业投标时，应使用报名之日前获得医疗器械注册证的最新型号设备应标。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 4.1 | 眼压计基准要求 | ★ | 测量眼压 |  | 否 | 说明书、技术要求 |
| 4.2 | 标准 | ★ | 具备NMPA（CFDA）认证 |  | 否 | 医疗器械注册证 |
| 4.3 | 标准 | ▲ | FDA或CE认证 |  | 否 | FDA或CE证书 |
| 4.4 | 眼压计类型 | ▲ | 非接触式气动眼压计 |  | 否 | 企业承诺 |
| 4.5 | 测量范围 |  | （0-60）mmHg，30mmHg/60mmHg，自动切换 |  | 否 |  |
| 4.6 | 测量模式 | ▲ | 手动对焦，自动对焦 |  | 否 | 企业承诺 |
| 4.7 | 测量准确度 |  | ≤1mmHg |  | 否 |  |
| 4.8 | 工作距离 |  | ≥11mm |  | 否 |  |
| 4.9 | 最高喷气压强 |  | ≥11kPa（82.5 mmHg） |  | 否 |  |
| 4.10 | 内固视灯 |  | LED灯 |  | 否 |  |
| 4.11 | 外固视灯 |  | LED灯 |  | 否 |  |
| 4.12 | 机械运动范围 |  | 前后≥40mm；左右≥88mm；上下≥30mm |  | 否 |  |
| 4.13 | 显示器 |  | ≥5.5英寸 |  | 否 |  |
| 5.1 | 视力表基准要求 | ★ | 视力测定 |  | 否 | 说明书、技术要求 |
| 5.2 | 标准 | ★ | 具备NMPA（CFDA）认证 |  | 否 | 医疗器械注册证 |
| 5.3 | 标准 | ▲ | FDA或CE认证 |  | 否 | FDA或CE证书 |
| 5.4 | 视力表技术部要求 |  | 与检查台配套使用，检查距离为2.5米～5米，若为投影视力表则需含显示背板 |  | 否 |  |
| 6.1 | 综合检查台基准要求 | ★ | 安装裂隙灯、非接触式眼压计、免散瞳眼底照相机、视力表等眼科设备 |  | 否 | 说明书或企业承诺 |
| 6.2 | 检查台切换方式 | ▲ | 全自动检查台，可通过工作站控制检查台自动旋转切换所需使用的检查设备 |  | 否 | 说明书或企业承诺 |
| 6.3 | 检查台接口 | ▲ | ≥3个，可兼容科室现有品牌裂隙灯、眼压计、眼底相机使用 |  | 否 | 企业承诺 |
| 6.4 | 检查台外接设备 | ▲ | 可另外接直接检眼镜、间接检眼镜 |  | 否 | 企业承诺 |
| 6.5 | 检查椅 | ▲ | 座椅可电动升降，可调节椅背角度：90°～180° |  | 否 | 说明书或企业承诺 |
| 7 | 总体配置要求 | ★ | 裂隙灯1台（包含：主机1台，显示器1台） 眼底照相机1台（包含：免散瞳眼底照相机主机（含相机）1台，工作站1台，工作站显示器1个，图像处理软件1套） 眼压计1台（包含：眼压计主机1台） 视力表1台（包含：视力表主机1台，视力表显示板1个，遥控器1个） 三位综合检查台1台 医生椅1台 检查椅1台 配套打印机1台 |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 非封闭耗材（试剂） |  | 否 | 厂家承诺 |
| 9 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  | 否 | 厂家承诺 |
| 备注：1.加注“★”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“▲”号的技术指标为重要指标。 3.加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 4.▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分； ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分。 5.本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及投标人公章；进口产品需加盖国内总代理及投标人公章。 |  |  |  |  |  |  |