## 第六章 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后≤3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 无 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | 不少于2人次、5天的工程师维修培训 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | 维修响应时间≤1小时，维修到达现场时间≤4小时 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺设备零配件供应≥ 8年 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |
| 11 | 知识产权和保密要求 | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 企业承诺 |
| 注：1.投标供应商应当对照本表规定的商务要求，填写专用附件2-5商务条款响应偏离表。并按照备注要求提供证明材料。 2.商务要求不接受负偏离，负偏离视为无效投标。 |  |  |  |

### 技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于口腔软、硬组织治疗，如系带切断、牙龈成形术、口腔白斑、口腔溃疡、血管瘤、治疗牙周病、黏膜病、去龋、牙髓病、种植手术、修复、正畸、牙龈漂红、鼾症等。 |  | 否 | 技术白皮书或企业承诺 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备CFDA（NMPA）认证 |  | 否 | NMPA认证文件 |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 波长 |  | 铒激光波长2940nm，钕激光波长1064nm,均为钇铝石榴石脉冲激光器 |  | 否 |  |
| 3.2 | 机型 | ▲ | 双波长激光一体机 |  | 否 | 宣传页或产品彩页 |
| 3.3 | 输出脉冲能量 |  | （5-1000）mJ，输出能量可调，可以根据内置的参数进行微调 |  | 否 |  |
| 3.4 | 脉冲频率范围 |  | 铒激光（2-50）Hz，钕激光（10-100）Hz，可调 |  | 否 |  |
| 3.5 | 脉冲宽度 | ▲ | 铒激光50μs-1000μs，≥5种脉宽可调 钕激光100μs-650μs，≥3种脉宽可调 |  | 否 | 技术白皮书或企业承诺 |
| 3.6 | 指引光 | ★ | 具有，与治疗用激光发射同源、同向、同光斑大小的半导体指引光指示激光治疗部位 |  | 否 | 技术白皮书或企业承诺 |
| 3.7 | 感应系统 |  | 手机自动识别感应系统 |  | 否 |  |
| 3.8 | 脉冲计数功能 |  | 具备，内置 |  | 否 |  |
| 3.9 | 最大输出功率 | ▲ | 铒激光≥10W，钕激光≥8W |  | 否 | 技术白皮书或企业承诺 |
| 3.10 | 光束传输系统 | ▲ | 光学导光臂 |  | 否 | 技术白皮书或企业承诺 |
| 3.11 | 屏幕 |  | 彩色高清液晶触摸屏≥8英寸 |  |  |  |
| 3.12 | 水泵，气泵 | ★ | 内置 |  | 否 | 技术白皮书或企业承诺 |
| 3.13 | 水温可调 |  | 具备；治疗用冷却水温可加热，（25～45）度之间可调 |  | 否 |  |
| 4 | 配置要求 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 硬件 | ★ | 1.双波长牙科激光系统主机 1套 2.铒激光导光臂 1套 3.铒激光光纤尖 8支 6.钕激光光纤 200μm、300μm：各2根 7.护目镜（多波长全范围保护） 3个 8.脚踏开关及电源线路 1套 9.光纤保护尖 1盒 |  | 否 | 企业承诺 |
| 4.2 | 器械 | ★ | 1.铒激光手机 2套不同牙科手机（接触式和非接触式） 2.钕激光手机 2套不同种类的手机（牙周、根管用） 3.鼾症手机 1把 |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 备注：1.加注“★”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“▲”号的技术指标为重要指标。 3.加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 4.▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分； ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 5.本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及投标人公章；进口产品需加盖国内总代理及投标人公章。 |  |  |  |  |  |  |