## 商务和技术要求

按照采购单位提供的技术要求拟制。采购评审时★、▲号或无标识指标的重要程度逐级递减。★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；★及▲标识的指标，投标人须按备注要求逐条提供证明材料，备注未明确的默认提供企业承诺。

### 一、商务要求

商务要求表

| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3579 |  | 项目名称 | 经颅磁刺激仪 | 预算及最高限价 （万元） |  | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95% |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) |  |  | 是 | 原厂授权 （企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 备品备件要求 （零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3579 |  | 项目名称 | 经颅磁刺激仪 | 预算及最高限价 （万元） |  | 48 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 刺激人体中枢神经和外周神经，用于人体中枢神经和外周神经功能的改善，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗。如缺血性脑血管病、脑损伤性疾病的辅助治疗。 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 2 | 资质认证 |  | ★ | 具备（NMPA）CFDA认证 |  |  | 否 | 认证材料 |
| 3 | 重复经颅磁刺激仪磁感应强度 |  |  | 刺激仪磁感应强度0～2T,分100档,误差≤±20% |  |  | 否 |  |
| 4 | 重复经颅磁输入功率 |  |  | ≤3000VA |  |  | 否 |  |
| 5 | 刺激仪输出频率 |  |  | 刺激仪输出频率OHz～30Hz,步进1Hz,误差≤±10% |  |  | 否 |  |
| 6 | 刺激仪脉冲宽度 |  |  | 刺激仪的脉冲宽度350μs,误差≤±10% |  |  | 否 |  |
| 7 | 定时功能 |  |  | 刺激仪定时可调时间0～120min,误差≤±10% |  |  | 否 |  |
| 8 | 磁场终止功能 |  |  | 刺激仪具有手动停止磁场输出的功能。 |  |  | 否 |  |
| 9 | 治疗模式 |  |  | 重复模式：刺激频率可调1-30Hz,刺激个数1-20个可调，间歇时间1-60s可调，串数0-99可调。 专业模式：刺激频率可调1-30Hz,刺激个数1-20个可调，重复频率：0-20Hz,重复个数0-20个可调,间歇时间1-60s可调，串数0-99可调。 |  |  | 否 |  |
| 10 | 温度检测 |  | ▲ | 设备具有探头温度检测功能，当温度≥30°,制冷系统开始工作，当温度≤28°,制冷系统停止工作。当温度≥35°,设备停止输出并在触摸屏有超温提示。 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 11 | 重复经颅磁保护装置 |  |  | 当刺激线圈故障时，刺激仪停止输出并在触摸屏有故障提示。 |  |  | 否 |  |
| 12 | 交变磁场治疗体磁感应强度 |  |  | 1 档(低档):3mT～5mT误差≤±20% 2 档(中档):6mT～9mT误差≤±20% 3 档(强档):10mT～18mT误差≤±20% |  |  | 否 |  |
| 13 | 交变磁场治疗体磁场频率 |  |  | 1Hz-50Hz分10档可调 |  |  | 否 |  |
| 14 | 交变磁场治疗体数量 |  | ▲ | 每个经颅磁(交变磁场)治疗体有6个治疗体。磁疗头相对位置可相对移动。顶部治疗头直径68mm,高25mm,允差±3mm;周围五个治疗头直径58mm,高22mm,允差±3mm |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 15 | 交变磁场时间设定 |  |  | 具有定时功能，可在5min～60min范围内设定所需时间，5min递增递减调节。 |  |  | 否 |  |
| 16 | 冷处理系统 |  | ▲ | 同时具备液冷、风冷处理机能，可实现安全、长时间连续工作。 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 17 | 配置要求 |  | ★ | 主机 1 台 推车 1 台 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥7项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |