## 商务和技术要求

按照采购单位提供的技术要求拟制。采购评审时★、▲号或无标识指标的重要程度逐级递减。★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；★及▲标识的指标，投标人须按备注要求逐条提供证明材料，备注未明确的默认提供企业承诺。

### 一、商务要求

商务要求表

| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3582 |  | 项目名称 | 瘢痕激光治疗仪 | 预算及最高限价 （万元） |  | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95% |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) |  |  | 是 | 原厂授权 （企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 备品备件要求 （零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3582 |  | 项目名称 | 瘢痕激光治疗仪 | 预算及最高限价 （万元） |  | 45 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 该产品适用于对人组织的切割、碳化、磨削；治疗外伤性疤痕、手术疤痕、增生性疤痕、凹陷性疤痕、减轻皱纹等。 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 具备CFDA（NMPA）认证 |  |  | 否 | 认证材料 |
| 3 | 激光器类型 |  |  | 金属封装射频激励的CO2激光器 |  |  | 否 |  |
| 4 | 激光波长 |  |  | 10600nm |  |  | 否 |  |
| 5 | 光斑直径 |  |  | ≤0.2mm |  |  | 否 |  |
| 6 | 脉冲宽度 |  | ▲ | ≤30us |  |  | 是 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 7 | 传输方式 |  |  | 7关节平衡锤式导光臂，配光学图形扫描器，垂直向下的出光方式 |  |  | 否 |  |
| 8 | 输出功率 |  | ★ | ≧60W |  |  | 是 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 9 | 手具焦距 |  |  | F=100mm，F=50mm，配有点阵扫描及超脉冲治疗、切割通用手具（切割手具具有直径为5mm以下全剥脱功能） |  |  | 是 |  |
| 10 | 脉冲重复频率 |  | ★ | ≥(1～3000)Hz可调 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 11 | 扫描图形 |  | ★ | ≧6种不同形状图形(图形大小、点间距、扫描程度可调) |  |  | 是 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 12 | 扫描方式 |  | ▲ | 至少有离散、有序、隔点加重及重复次数可选 |  |  | 是 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 13 | 安全保护功能 |  | ▲ | 激光器具有光闸保护功能 |  |  | 是 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 14 | 开机自检 |  |  | 具有激光功率监测功能 |  |  | 是 |  |
| 15 | 配置要求1 （单台套） |  | ★ | 主机1台，七关节导光臂1套,脚踏开关1个，光学图形扫描器1套，治疗手具1套 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |