## 商务和技术要求

按照采购单位提供的技术要求拟制。采购评审时★、▲号或无标识指标的重要程度逐级递减。★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；★及▲标识的指标，投标人须按备注要求逐条提供证明材料，备注未明确的默认提供企业承诺。

### 一、商务要求

商务要求表

| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3578 |  | 项目名称 | 全自动免疫印迹仪 | 预算及最高限价 （万元） |  | 49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 原厂授权（企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 备品备件要求 （零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3578 |  | 项目名称 | 全自动免疫印迹仪 | 预算及最高限价 （万元） |  | 49 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 用于自身免疫、病原体和过敏原相关特异性抗体检测试验（免疫印迹法）的自动化标准化操作，可以实现免疫印迹法的加样、温育及清洗、到信号识别及结果分析的一体化式全自动平台； |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 2 | 资质认证 |  | ★ | 具备NMPA（CFDA)认证 |  |  | 否 | 认证材料 |
| 3 | 自动化程度 |  | ▲ | 加样、温育及清洗、到信号识别及结果分析的一体化式全自动 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 4 | 样本模块：支持条形码 |  |  | 支持多种类型条形码 |  |  | 否 |  |
| 5 | 样本模块：样本位 |  |  | ≥140个 |  |  | 否 |  |
| 6 | 样本模块：单次检测通量 |  | ★ | ≥100个 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 7 | 样本模块：试剂位 |  |  | ≥12个 |  |  | 否 |  |
| 8 | 样本模块：试剂稀释方式 |  |  | 自动稀释 |  |  | 否 |  |
| 9 | 样本模块：分液通道数 |  | ▲ | ≥16个 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 10 | 样本模块：加洗液模块 |  |  | 废液残留量≤20 μl；带有液位探测传感器 |  |  | 否 |  |
| 11 | 加样模块：加样方式 |  | ▲ | 一次性Tip头 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 12 | 加样模块：加样体积 |  |  | 包含（10μl-1ml），加样精度≤1μl |  |  | 否 |  |
| 13 | 加样模块：加样准确性 |  |  | 10μl时误差≤5%；100μl时误差≤2% |  |  | 否 |  |
| 14 | 加样模块：加样重复性 |  |  | 10μl时CV≤3%；100μl时CV≤1% |  |  | 否 |  |
| 15 | 温育反应模块：反应模块数量 |  | ★ | ≥2个独立反应模块 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 16 | 温育反应模块：急诊位 |  | ▲ | 有急诊位，至少可随机载入单次≥50个样本 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 17 | 温育反应模块：检测能力 |  |  | ≥54个结果/样本,结果重复性≥99.9% |  |  | 否 |  |
| 18 | 温育反应模块：温育方式 |  |  | 至少三种温育方式：快速、中速、慢速 |  |  | 否 |  |
| 19 | 温育反应模块：反应过程控制 |  |  | 有系统质控监控反应过程，可暂停和跳步 |  |  | 否 |  |
| 20 | 干燥模块 |  |  | 可自定义的自动风干功能，完成100个反应条带的风干时间≤30min |  |  | 否 |  |
| 21 | 图像传感器 |  |  | CCD单色传感器，含有滤光装置 |  |  | 否 |  |
| 22 | 样本管 |  |  | 兼容常规采血管 |  |  | 否 |  |
| 23 | 耗材加载试剂加载 |  |  | 能不停机加载试剂 |  |  | 否 |  |
| 24 | 荧光载片清洗模块：自动化 |  | ▲ | 全自动完成间接免疫荧光法的荧光载片的清洗步骤 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 25 | 荧光载片清洗模块：清洗载片数 |  | ▲ | 支持同时清洗≥5张荧光载片 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 26 | 荧光载片清洗模块：可整合项目数 |  |  | ≥5（支持5种不同的项目ANA荧光、ANCA、双链、呼谱、NMDA脑炎同时进行） |  |  | 否 |  |
| 27 | 荧光载片清洗模块：工作效率 |  | ▲ | 完成50个反应区的清洗时间≤1min |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 28 | 荧光载片清洗模块：清洗方式 |  | ▲ | 倒扣式清洗，每个反应区单独定向清洗，避免交叉污染 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 29 | 荧光载片清洗模块：标准化程度 |  | ▲ | 同一滴定平板上5张荧光片的反应和清洗时间一致性为100% |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 30 | 定量发光模块：反应模式 |  | ★ | 吖啶酯的直接化学发光法 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 31 | 定量发光模块：检测效率 |  | ★ | ≥360T/h |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 32 | 定量发光模块：防撞功能 |  | ▲ | 具备样本/试剂针防撞功能 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 33 | 定量发光模块：样本稀释液功能 |  | ▲ | 稀释一次，就可检测≥30个自身抗体检测指标 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 34 | 配置要求1 |  | ★ | 全自动免疫印迹仪一台；工作站1套；荧光载片清洗机一台；发光免疫分析仪一台。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 35 | 配置要求2 |  | ▲ | 温育槽≥10个 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 36 | 综合实力1 |  | ▲ | 产品厂家具有ISO13485认证 |  |  | 否 | 认证证书 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥8项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |