## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 空气压缩机组 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 60
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于满足1000张病床、20间手术室、30张ICU病床正常开展医疗工作所需洁净、干燥的压缩空气的制取
*2 | 资质认证 | 具备CLASS 0级认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 空气压缩机
*3.1.1 | 空气压缩机工作压力 | ≥0.8Mpa
3.1.2 | 空气压缩机工作方式 | 旋齿或螺杆
3.1.3 | 空气压缩机功率 | ≤22kw/380V
3.1.4 | 空气压缩机冷却方式 | 风冷
3.1.5 | 空气压缩机产气量 | ≥3.2m³/min
3.1.6 | 空气压缩机噪音 | ≤74dB
3.1.7 | 空气压缩机传动方式 | 齿轮传动
3.2 | 控制箱
3.2.1 | 控制箱控制方式 | 全自动
*3.2.2 | 参数采集 | 包括但不限于机组编号、运行时间、电流、温度、压力等
*3.2.3 | 信息兼容性 | 所有采集参数需接入隔壁真空泵的PLC控制柜
3.3 | 冷冻干燥机
3.3.1 | 冷冻干燥机处理量 | ≥3.5m³/min
3.3.2 | 冷冻干燥机功率
3.3.3 | 冷冻干燥机LED屏 | 显示故障码，显示温度
3.3.4 | 冷冻干燥机最大有效工作压力 | ≥0.9Mpa
3.4 | 储气罐
3.4.1 | 储气罐最高工作压力 | ≥1.0MPa
3.4.2 | 储气罐容量 | 1m³
*3.4.3 | 储气罐冷凝水液位报警 | 具备，声光闪烁报警
*3.4.4 | 储气罐材质 | 不锈钢
3.5 | 过滤器
3.5.1 | 过滤器处理量 | ≥3.5m³/min
3.5.2 | 过滤器最大有效工作压力 | ≥9bar
3.5.3 | 过滤器除尘精度 | ≤1um
4 | 报警及安全指标 | 当机器停机或压力过高或过低，LED显示压力数值，声光脉动报警，具备复位功能，报警信号传至值班室
5 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*6 | 配置需求 | 干式无油空气压缩机2台、管道过滤器6支，冷冻式干燥机2台、储气罐2台、电源控制箱1台，拆除原有设备
7 | 售后条款
*7.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期，包含3年常规保养。
7.2 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
*7.3 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
·7.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤2个工作日（京外）
*7.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·7.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·7.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·7.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·7.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货