|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表（物资类） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目  编号 | | 2024-JQ06-W3604 | | | | 项目  名称 | 血管内冲击波治疗设备 | | | | 采购  数量 | | 1 |
| 最高限价  （万元） | | | 45 | | | 预算单价  （万元） | | 45 | 预算总价  （万元） | 45 | | | |
| 序号 | 需求名称 | | | 参数  性质 | 需求具体内容 | | | | | | 是否  量化 | 备注 | |
| 技术要求 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | | ★ | 适用于血管内冲击波在钙化病变预处理上，钙化病变震裂使血管恢复弹性指领。 | | | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 资质认证 | | | ★ | 具备NMPA认证 | | | | | | 否 | 医疗器械注册证 | |
| 3 | 技术和性能参数 | | |  |  | | | | | |  |  | |
| 3.1 | 发射器驱动通道 | | |  | 四个通道，可以使用一到四个通道，取决于连接的导管型号 | | | | | | 否 |  | |
| 3.2 | 输出电压 | | |  | （1000–3000）Vp-p | | | | | | 否 |  | |
| 3.3 | 输出电压准确性 | | |  | 预先设定点的 5% | | | | | | 否 |  | |
| 3.4 | 脉冲持续时间 | | |  | 1μS | | | | | | 否 |  | |
| 3.5 | 脉冲频率 | | |  | 1Hz | | | | | | 否 |  | |
| 3.6 | 最大脉冲数 | | |  | ≤30个。 | | | | | | 否 |  | |
| 4 | 配置要求 | | |  |  | | | | | |  |  | |
| 4.1 | 配置要求1 | | | ★ | 主机1台，连接器电缆1个，自动识别导管1套，电池1套，电源线1个 | | | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 4.2 | 配置要求2 | | |  | 设备存放架1个 | | | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 5 | 配套耗材 （试剂）要求 | | | ★ | 封闭耗材（试剂） | | | | | | 否 | 医疗器械注册证 | |
| 6 | 验收标准方法 | | | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 | | | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 经济要求 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 | | | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 付款及结算方式 | | | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | | | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | | | ★ | 质量保证金，验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | | | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 4 | 产品包装和运输要求 | | | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 5 | 售后服务1 （质保) | | | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | | | | | | 是 | 原厂授权(企业承诺) | |
| 6 | 售后服务2 （质保） | | | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | | | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 7 | 售后服务3 （质保） | | | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 | | | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | | | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤12小时。 | | | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | | | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | | | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 10 | 专用工具 | | | ★ | 提供设备配套的维修专用工具，如资料（操作手册、维修手册等） | | | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | | | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | | | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 采购实施建议 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 技术偏离要求 | | | ▲标识的指标负偏离≥1项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥1项，投标企业技术分值为0分 | | | | | | | | | |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺； | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 封闭耗材（试剂）用量测算表 | | | | | | | | | | |
| 项目  名称 | | 血管内冲击波治疗设备 | | | | | 项目  编号 | | 2024-JQ06-W3604 | |
| 封闭耗材（试剂）描述 | | | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌 | | | | | | | |
| 序号 | 耗材（开展项目）名称 | | | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | | 最高限价（万元） | | 备注 |
| 2 | 一次性使用冠脉血管内冲击波导管 | | | / | 40 | 条 | | 79.2 | |  |
| 注：1.预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关；  2.计量单位为最小使用单位； | | | | | | | | | | |