## 商务和技术要求

按照采购单位提供的技术要求拟制。采购评审时★、▲号或无标识指标的重要程度逐级递减。★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；★及▲标识的指标，投标人须按备注要求逐条提供证明材料，备注未明确的默认提供企业承诺。

### 一、商务要求

商务要求表

| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3606 |  | 项目名称 | 双通道注射泵 | 预算及最高限价 （万元） |  | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 质量保证金，验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保 |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 |  | ★ | 厂家自报 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3606 |  | 项目名称 | 双通道注射泵 | 预算及最高限价 （万元） |  | 31 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 双通道静脉恒速注射 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 具备CFDA认证 |  |  | 否 | 资质证明文件 |
| 3 | 工作模式 |  | ▲ | 速度模式、时间模式、体重模式、简易模式 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 4 | 操作模式 |  | ▲ | 按键、穿梭键双操作模式 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 5 | 注射器规格（自动识别） |  |  | 自动识别10ml,20ml,30ml,50/60ml普通注射器 |  |  | 否 |  |
| 6 | 注射速度 |  | ▲ | 10ml注射器:≥（0.1 -- 300）ml/h 20ml注射器:≥（0.1 -- 600）ml/h 30ml注射器:≥（0.1 -- 9000）ml/h 50ml注射器:≥（0.1 -- 18000）ml/h 最小可按0.1ml/h速度递增或递减 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 7 | 注射精度 |  |  | ≤±2% |  |  | 是 |  |
| 8 | KVO功能 |  | ▲ | ≥（0.1 -- 5.0）ml/h可调，最小步进0.1mL/h，KVO 流速误差≤±2% |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 9 | 预置量 |  |  | 0.1～9999.9mL |  |  | 否 |  |
| 10 | 最大快排速度 |  |  | 10ml注射器:≥300ml/h 20ml注射器:≥600ml/h 30ml注射器:≥900ml/h 50ml注射器:≥1800ml/h |  |  | 否 |  |
| 11 | 报警 |  |  | 报警功能：阻塞报警、注射器脱落报警、接近完成报警、注射完成报警、欠压报警、电池电量耗尽报警、交流掉电报警、电机异常报警、遗忘操作报警、开合报警、注射器推杆安装错误报警 |  |  | 否 |  |
| 12 | 阻塞等级 |  |  | ≥3挡可选 |  |  | 否 |  |
| 13 | 历史记录 |  |  | ≥10000条 |  |  | 否 |  |
| 14 | 无线监护功能 |  | ▲ | 支持 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 15 | 电池(充电时间、工作时间) |  |  | 在5ml/h的速度下注射泵双通道可以连续运行5小时以上 |  |  | 否 |  |
| 16 | 安全分类 |  |  | II类CF型，IPX4或更优 |  |  | 否 |  |
| 17 | 配置要求（单台/套） |  | ★ | 主机1台，配备输液架和输液夹1套 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 18 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |