## 商务和技术要求

按照采购单位提供的技术要求拟制。采购评审时★、▲号和无标识指标的重要程度逐级递减。★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；★及▲标识的指标，投标人须按备注要求逐条提供证明材料，备注未明确的默认提供企业承诺。

### 商务要求（不接受企业负偏离）

| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1600 |  |  | 项目名称 | 多参数监护仪 | 最高限价（万元） |  | 70 |  |
| 采购数量 |  | 20 |  |  | 预算单价 （万元） | 3.5 | 预算总价（万元） |  | 70 |  |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  |  | 是否 量化 |  | 备注 |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 质量保证金，验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 是 |  | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 |  | ★ | 厂家自报 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 2024-JQ06-W1600 |  |  | 项目名称 | 多参数监护仪 | 最高限价（万元） | 70 |  |
| 采购数量 |  |  | 20 |  |  | 预算单价 （万元） | 3.5 | 预算总价（万元） | 70 |  |
| 序号 |  | 需求名称 |  |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 |  | 基本要求 |  |  | ★ | 适用于成人、新生儿、小儿的床边监护，满足临床中的使用需求 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 |  | 资质认证 |  |  | ★ | CFDA认证 |  |  | 否 | 医疗器械注册证 |
| 3 |  | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 显示屏 |  |  | ★ | ≥10英寸彩色液晶触摸屏 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.2 |  | 可监测参数 |  |  |  | 可监测包含心电、血氧、脉搏、无创血压、有创血压、呼吸、体温 |  |  | 否 |  |
| 3.3 |  | 心率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  | 心率监测 |  |  |  | 15-350次/分钟，最大误差±（示值的5%+1）次/分钟 |  |  | 否 |  |
| 3.3.2 |  | 心率失常分析 |  |  | ▲ | ≥26种 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.4 |  | 血氧饱和度监测 |  |  |  | 70%-100%，最大误差≤±3% |  |  | 否 |  |
| 3.5 |  | PI测量范围 |  |  | ▲ | 0.05-20% |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.6 |  | 脉搏监测 |  |  |  | 20-254次/分钟，最大误差±（示值的5%+1）次/分钟 |  |  | 否 |  |
| 3.7 |  | 无创血压监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 |  | 测量模式 |  |  |  | 手动、自动、连续模式和整点4种测量模式 |  |  | 否 |  |
| 3.7.2 |  | 静态压力测量范围 |  |  |  | （0-300）4.1mmHg，最大误差≤±3mmHg |  |  | 否 |  |
| 3.7.3 |  | 过压保护 |  |  |  | 具备成人、儿童分段过压保护功能 |  |  | 否 |  |
| 3.7.4 |  | 自动测量周期 |  |  |  | 自动测量周期范围（1-480）分钟，并提供≥2500组血压列表 |  |  | 否 |  |
| 3.8 |  | 有创血压监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 |  | 压力测量范围 |  |  |  | -50mmHg - 370mmHg |  |  | 否 |  |
| 3.8.2 |  | 可测量压力 |  |  |  | ART、PA、CVP、RAP、LAP、ICP、LV、AO、UAP、BAP、FAP、UVP、IAP、CPP、自定义P1-P4等 |  |  | 否 |  |
| 3.8.3 |  | 具有PPV、SPV测量功能，支持肺动脉楔压PAWP测量 |  |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 3.9 |  | 呼吸监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1 |  | 呼吸频率范围 |  |  |  | 监测范围0-150次/分钟，最大误差±2次/分钟 |  |  | 否 |  |
| 3.9.2 |  | 报警 |  |  |  | 具备呼吸暂停报警功能 |  |  | 否 |  |
| 3.10 |  | 体温 |  |  |  | 0-50°C，最大误差±0.1°C |  |  | 否 |  |
| 3.11 |  | 窒息唤醒功能 |  |  | ▲ | 具备新生儿窒息唤醒功能 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.12 |  | 氧浓度监测功能 |  |  | ▲ | 具备 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.13 |  | 报警及安全指标 |  |  |  | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 |  |  | 否 |  |
| 3.14 |  | 设备不良事件情况 |  |  |  | 厂家自报设备近三年不良事件情况 |  |  | 否 |  |
| 4 |  | 配置要求（单台/套） |  |  | ★ | 主机1台、新生儿心电导联线≥2套、新生儿血氧指夹≥2套、新生儿袖带≥2套、新生儿温度探头≥2套 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 |  | 验收标准方法 |  |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |