## 第六章 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求（商务条款均为实质性条款，不接受负偏离）

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格付95%。验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 无 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1（质保） | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2（质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | ※售后服务3（质保） | 提供不少于1人次、5天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4（响应时间） | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤3小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺设备配件供应≥10年 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

### 二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于消化内窥镜操作练习和教学，具备消化内镜基本操作练习、上消化道检查练习、下消化道检查练习、紧急出血训练、内镜逆行胰胆管造影（ERCP）练习、消化内镜超声（EUS）练习、内镜下治疗技能练习等功能。 | 否 | 技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ▲ | CE认证 | 否 | CE认证 |
| 3 | 上消化道检查练习 |  | 3.1要求具有常见上消化道疾病种类包括但不限于：溃疡、炎症、息肉、肿瘤等； | 否 |  |
|  |  |  | 3.2要求具备不少于20个临床症状不同的独立虚拟病人病例，每种病例都包含患者病史信息，生物学检测结果，并能够提供部分X光检测结果； | 否 |  |
| 4 | 下消化道检查练习 | ▲ | 4.1要求具有常见下消化道疾病种类包括但不限于：息肉、肿瘤等； | 否 | 技术白皮书 |
|  |  | ▲ | 4.2要求操作过程中，实时模拟病人相应出现的生理性反应变化； | 否 | 技术白皮书 |
|  |  |  | 4.3要求具有下消化道内镜基础的检查操作； | 否 |  |
| 5 | 消化内镜基本操作练习 |  | 5.1要求模拟消化道解剖结构，练习消化内镜医师的手眼协调能力； | 否 |  |
|  |  | ▲ | 5.2要求具备解剖视图功能，可对当前画面进行拍照； | 否 | 技术白皮书 |
|  |  |  | 5.3基本操作练习任务包含：（1）镜身旋转操作（2）按钮使用练习（3）旋钮使用练习（4）进镜技巧练习 | 否 |  |
|  |  |  | 5.4练习内镜下的深度感和方向感。 | 否 |  |
| 6 | 内镜下治疗练习 |  | 6.1治疗技能练习包含但不限于：（1）止血治疗，（2）病理活检，（3）息肉切除活检。 | 否 |  |
|  |  |  | 6.2能够模拟胃肠息肉、肿瘤等不同情况下的内镜治疗； | 否 |  |
|  |  |  | 6.3可模拟真实临床常用手术器械的治疗操作，如活检钳、注射针等。 | 否 |  |
| 7 | 消化内镜超声（EUS）练习 | ▲ | 7.1要求在内镜超声下可观看体内解剖结构超声图像； | 否 | 技术白皮书 |
|  |  | ★ | 7.2要求可模拟使用扇扫探头进行超声探查； | 否 | 技术白皮书 |
|  |  | ★ | 7.3要求可模拟使用环扫探头进行超声探查； | 否 | 技术白皮书 |
|  |  | ▲ | 7.4要求练习学员掌握在EUS超声下各个器官的超声图像 | 否 | 技术白皮书 |
|  |  | ▲ | 7.5要求在内镜超声下可观看不少于30个体内解剖结构超声图像，如主动脉、腔静脉、钩突、乳头、十二指肠球部、腹主动脉、下腔静脉、肠系膜上静脉、肠系膜上动脉、胰腺头部、胰腺管、胆总管、上腔静脉、门静脉、胆总管、胃十二指肠动脉、胰腺颈部、脾静脉、胰腺等 | 否 | 技术白皮书 |
|  |  | ▲ | 7.6要求具有教学模式和自由练习模式，教学模式指导临床医师如何使用超声并在超声下辨别各种解剖结构，可针对获取到的30个解剖结构超声图像进行名称标记、测量等；自由练习模式医师可以自由训练使用消化内镜超声 | 否 | 技术白皮书 |
|  |  | ▲ | 7.7要求支持针对某一个解剖位置进行颜色标注，训练学员掌握在EUS超声下各个器官的超声图像。 | 否 | 技术白皮书 |
|  |  | ▲ | 7.8要求必须提供3D立体解剖视图，与手术画面实时同步显示。解剖视图可旋转、放大、拆解（解剖图像上，可选择去除血管、肌肉等组织）。 | 否 | 技术白皮书 |
| 8 | 内镜逆行胰胆管造影（ERCP）练习 | ★ | 8.1要求可模拟使用侧视镜进行检查； | 否 | 技术白皮书 |
|  |  | ★ | 8.2要求模拟ERCP全程手术操作，学习使用各种内镜检查工具的经验； | 否 | 技术白皮书 |
|  |  | ★ | 8.3要求提供不少于16个病例，包括但不限于以下临床病例：健康的胆管和胰腺管；良性胆管狭窄、恶性胆管狭窄；胆囊炎；乏特氏乳头癌；胆管结石；胆囊腺癌诊断；急性胆汁性胰腺炎；ERCP诊断胆管渗漏 | 否 | 技术白皮书 |
|  |  | ★ | 8.4要求必须可以进行胰管胆管取石手术，训练取石球囊和取石篮两种取石方法； | 否 | 技术白皮书 |
|  |  | ▲ | 8.5要求必须模拟ERCP全程手术操作，学习使用各种内镜检查工具实施套管插入术、电外科切割或凝固、狭窄扩张和取石术的经验，包括以下步骤：（投标人需提供样机演示） | 否 | 技术白皮书及样机演示 |
|  |  | ▲ | 8.6使用真实十二指肠镜进行导航检查，查找乳头；（投标人需提供样机演示） | 否 | 技术白皮书及样机演示 |
|  |  | ▲ | 8.7实施乳头套管插入术（投标人需提供样机演示） | 否 | 技术白皮书及样机演示 |
|  |  | ▲ | 8.8进行射线照相，显示胆道系统和胰管；（投标人需提供样机演示） | 否 | 技术白皮书及样机演示 |
|  |  | ▲ | 8.9对患有不同胆道和胰管疾病的病例进行诊断；（投标人需提供样机演示） | 否 | 技术白皮书及样机演示 |
|  |  | ▲ | 9.0实施括约肌切开术、狭窄扩张术，结石摘除术和支架置入术等；（投标人需提供样机演示） | 否 | 技术白皮书及样机演示 |
| 9 | 紧急出血训练 |  | 9.1要求可进行紧急情况下止血治疗，陈旧性出血部位止血治疗等，可使用进行肾上腺素注射止血、电凝止血、陈旧性血痂高压冲洗后电凝治疗； | 否 |  |
|  |  |  | 9.2要求具备实时3D解剖视图功能。具备实时内镜路径导航按钮，可打开路径地图，实时查看内镜所在位置，并可对当前画面进行拍照； | 否 |  |
|  |  |  | 9.3能够模拟溃疡、肿瘤、血管破裂等不同情况下上消化道出血； | 否 |  |
|  |  |  | 9.4可模拟真实临床常用手术器械，如活检钳、注射针、息肉切割器、电凝棒等。 | 否 |  |
| 10 | 智能标准化SP病人训练 |  | 10.1实现OSCE考试流程中问诊考站的评分与“智能标准化SP病人模块”相结合，在该站考生通过“智能标准化SP病人模块”进行考核后，系统可自动对考生的全部问诊过程给予评判和关联评分。 | 否 |  |
|  |  |  | 10.2提供模拟真人设计的“虚拟病人”，通过软件控制，模仿病人的主要病情状况，替代真实的SP病人。 | 否 |  |
|  |  |  | 10.3内置多种常见病的标准化病人培训剧本，以及对考生的评分标准。培训剧本中某一个问题，可以有多种问法，可以对应一个或多个回答。多个回答基于问题的辨识度优先级别来确定回答顺序。 | 否 |  |
|  |  |  | 10.4考生能够与“虚拟病人”进行语音问诊互动，通过提问实时获得病人病情的语音回复。基于语音和动画互动能提升医生对病人的态度以及医生的人际沟通能力。 | 否 |  |
|  |  |  | 10.5问诊结束后，进行问诊评估，包括：客观分：根据问到的问题数进行自动评分（不同问题的分数可能不一样），主观分：考官对于逻辑顺序、人文关怀进行评分 | 否 |  |
| 11 | 配置要求1 |  | 1.要求设备包含力反馈装置1套； 2.模拟上消化道镜：1个 (消化镜可实现拍照，冻结，充气，吸气等功能) 3.模拟下消化道镜：1个 (消化镜可实现拍照，冻结，充气，吸气等功能) 4.模拟ERCP镜：1个（ERCP镜可实现拍照，冻结，充气，吸气等功能） 5.脚踏板1套； 6.模拟内镜手术治疗器械：1套 | 否 | 企业承诺 |
| 12 | 配套耗材（试剂）要求 | ★ | 无封闭耗材 | 否 | 厂家承诺 |
| 13 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 | 否 | 厂家承诺 |
| 1▲标识的指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分； 2“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分； 3★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 4★和▲标识的指标均需投标企业提供证明材料。本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及投标人公章；进口产品需加盖国内总代理及投标人公章。 5“需提供样机演示”的技术参数，未提供或不符合技术要求视为负偏离。投标时携带样机、无需同投标文件一同递交。 |  |  |  |  |  |