## 第六章 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求（商务条款均为实质性条款，不接受负偏离）

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 物资到货（服务完成）验收后付95% | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) | 原厂授权 （企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 | 企业承诺 |
| 7 | 备品备件要求 （零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

（三）物资编目编码、打码贴签要求

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，投标供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

### 二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于对十二指肠的观察、诊断与治疗 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA（CFDA）认证、同时具备FDA或CE认证 | 否 | 认证材料 |
| 3 | 图像处理装置特分辨率 |  | ≥1920×1080 | 否 |  |
| 4 | 图像处理装置特殊光观察 |  | 具备窄带成像特殊光功能 | 否 |  |
| 5 | 图像处理装置预冻结功能 |  | 具备 | 否 |  |
| 6 | 图像处理装置信号输出 | ▲ | SDI；DV；DVI；RGB；YPbPr；VBS；Y/C等输出 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 7 | 图像处理装置图像强调 |  | 具有构造强调和轮廓强调功能 | 否 |  |
| 8 | 图像处理装置测光模式 |  | 具有自动测光、峰值测光、平均测光 | 否 |  |
| 9 | 图像处理装置色调调节 |  | 红色调节：≥±8档；蓝色调节：≥±8档 | 否 |  |
| 10 | 图像处理装置彩虹图像修正 | ▲ | 具备 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 11 | 图像处理装置显示图像信息 |  | 可在监视器上显示构造强调级别、轮廓强调级别、变焦度 | 否 |  |
| 12 | 图像处理装置设计 | ▲ | 主机光源分体设计 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 13 | 兼容 |  | 兼容放大内镜、单气囊电子小肠镜、电子胃镜、电子肠镜、超声胃镜、超声支气管镜等 | 否 |  |
| 14 | 冷光源特殊光观察 | ▲ | 具备 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 15 | 冷光源检查灯 |  | ≥300W氙灯 | 否 |  |
| 16 | 冷光源备用光源 |  | 具备，灯泡寿命≥500小时 | 否 |  |
| 17 | 冷光源自动曝光 |  | ≥17档 | 否 |  |
| 18 | 冷光源自体荧光成像 | ▲ | 具备 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 19 | 电子十二指肠镜抬钳器 |  | 具有内置V型槽的抬钳器可固定导丝 | 否 |  |
| 20 | 电子十二指肠镜视野方向 | ▲ | ≥105° | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 21 | 电子十二指肠镜尺寸 | ▲ | 软性部外径≤11.3mm；有效长度≥1240mm；管道内径≥4mm | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 22 | 电子十二指肠镜弯曲角度 |  | 上≥120°，下≥90°，左≥90°，右≥110° | 否 |  |
| 23 | 电子胃镜视野角 | ▲ | 常规观察≥140°、放大观察≥80° | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 24 | 电子胃镜光学放大功能 | ★ | 具备 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 25 | 电子胃镜尺寸 | ▲ | 插入部外径≤9.6mm；器械通道直径≥2.8mm； | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 26 | 电子胃镜最小可视距离 |  | ≤3mm | 否 |  |
| 27 | 电子胃镜图像传感器 | ▲ | CCD图像传感器 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 28 | 液晶监视器 |  | 尺寸≥30英寸；分辨率≥3840×2160；端口12G-SDI；HDMI；3G-SDI；DVI-D | 否 |  |
| 29 | 配置要求 | ★ | 图像处理装置1台，冷光源1台，监视器 1台，台车1台，电子十二指肠镜1条，电子胃镜1条 | 否 | 企业承诺 |
| ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥12项，投标企业技术分值为0分; ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理; ★和▲标识的指标均需投标企业提供证明材料、本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及投标人公章；进口产品需加盖国内总代理及投标人公章。 |  |  |  |  |  |