|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **医疗设备技术需求确认表** | | | | | |
| 设备名称 | 电子支气管内窥镜（荧光型） | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 45 |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | | | 备注 |
| \*1 | 基本要求 | 用于连接科室现有OLYMPUS高清内窥镜影像系统，用于提供气管、支气管的图像，用于观察、诊断、摄像、治疗 | | |  |
| \*2 | 资质认证 | 具备NMPA(CFDA)认证 | | |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  | | |  |
| 3.1 | 视野方向 | 直视 | | |  |
| ·3.2 | 荧光功能 | 具有自体荧光成像功能 | | |  |
| 3.3 | 视野角 | ≥120° | | |  |
| 3.4 | 景深 | （3-100）mm | | |  |
| 3.5 | 先端部外径 | ≤5.5mm | | |  |
| 3.6 | 插入部外径 | ≤5.4mm | | |  |
| 3.7 | 管道内径 | ≥1.9mm | | |  |
| 3.8 | 有效长度 | ≥600mm | | |  |
| 3.9 | 弯曲角度 | 上≥180°、下≥130° | | |  |
| \*3.10 | 兼容性 | 与科室现有OLYMPUS高清内窥镜影像系统兼容 | | |  |
| 3.11 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况 | | |  |
| \*4 | 配置需求 | 电子支气管内窥镜1条、颜色平衡帽1个、保养装置1个、吸引清洗接头1个、钳子管道开口阀10个、吸引按钮10个、管道清洗刷1个、管道开口清洗刷1个、防水盖1个、口垫2个、测漏器1个、异物钳1把、活检钳1把 | | |  |
| 备注：1. 加注“\*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。  2.加注“·”号的技术指标为重要指标。  3.加注“\*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 | | | | | |