## 第六章采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 物资到货（服务完成）验收后付95% | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) | 原厂授权 （企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 | 企业承诺 |
| 7 | 备品备件要求 （零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

（三）物资编目编码、打码贴签要求

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，投标供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

### 二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于对人体皮肤进行放大观察与拍照 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA（CFDA）认证 | 否 | 认证材料 |
| 3 | 光学探头 | ▲ | ≥3个（不同规格） | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 4 | 使用模式 | ★ | 至少具备偏振光、自然光、紫光、白光 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 5 | 光源 | ▲ | 紫光LED 、白光LED | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 6 | 放大倍数 | ★ | ≥（27-210）×；具备720×放大 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 7 | 智能变焦 |  | 同一光学探头，可连续变换放大倍数，无需更换镜头 | 否 |  |
| 8 | 视场范围 |  | ≥0.32mm2 | 否 |  |
| 9 | 动态监测 | ▲ | 实时视频监测部位的形态和分布 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 10 | 分析方法 |  | ABCD法，七点法，Menzies法，三点法，ABC法，模式分析法 | 否 |  |
| 11 | 辅助分析与计算功能 | ★ | 具备长度，周长，面积，光密度，数量密度，面积密度，积分光密度，平均光密度，周长标准差，面积标准差，光密度标准差等功能 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 12 | 统计报表功能 |  | 工作总量统计、各个医生占比工作量统计、多病种案例统计、单个医生病种案例统计 | 否 |  |
| 13 | 备份管理功能 |  | 软件可备份本机的数据库，软件可还原已经备份的数据库 | 否 |  |
| 14 | 图谱管理功能 | ▲ | 支持四级图谱管理；支持图谱搜索；修改图谱：简称/疾病描述/临床表现/皮肤镜表现/建议；图谱图片加入对比功能 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 15 | 用户管理功能 |  | 系统管理员权限、激活用户、设置权限：高级：可获取所有临床数据信息。普通：可获取本人申请或检查的病人信息；系统管理员可删除普通用户 | 否 |  |
| 16 | 条件检索功能 |  | 按时间&条件检索。查询的条件包括：姓名、门诊号、检查号、年龄范围、性别、国籍、人种、申请医生、临床诊断、病理诊断等 | 否 |  |
| 17 | 检测与浏览功能 |  | 具备检查部位：标注、多部位切换；导入和导出图像；历史检查记录追溯；病人信息和检查信息查看和修改；快捷切换检查记录；图像详细信息显示：时间、部位、来源、类型、备注；图片加入报告对比功能；软件应支持与图谱中的图片进行对比的功能；支持病例按病种归档 | 否 |  |
| 18 | 节能模式 |  | 系统应支持节能，不操作时可自动进入休眠状态，并可恢复至工作状态 | 否 |  |
| 19 | 操作电脑 |  | ≥i5处理器、内存≥64GB、硬盘 ≥1TB、显示器≥24英寸 | 否 |  |
| 20 | 配置要求 （单台套） | ★ | 主机 1台 台车 1辆 操作电脑 1套 配套软件 1套 光学探头 1套 | 否 | 企业承诺 |
| ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥7项，投标企业技术分值为0分; ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理; ★和▲标识的指标均需投标企业提供证明材料、本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及投标人公章；进口产品需加盖国内总代理及投标人公章。 |  |  |  |  |  |