## 第六章采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 物资到货（服务完成）验收后付95% | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) | 原厂授权 （企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 | 企业承诺 |
| 7 | 备品备件要求 （零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

（三）物资编目编码、打码贴签要求

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，投标供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

### 二、技术要求

| 项目名称：4K智能远程腔镜系统 |  |  | 项目编号：2024-JQ06-W1637 | 采购数量：2台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于开展腹腔镜手术，完成肾部分切、肾癌根治术、腹腔镜肾上腺切除、肾部分切、肾盂成型、腹腔探查术等腹腔镜手术 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA（CFDA)认证 | 否 | 认证材料 |
| 3 | 4K摄像主机 | ★ | 主机具备4K图像处理性能，支持输出分辨率3840×2160P，1920×1080P | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 4 | 摄像主机帧率 |  | ≥60帧/秒 | 否 |  |
| 5 | 白平衡 |  | 具备自动白平衡功能 | 否 |  |
| 6 | 图像处理 |  | 至少具备图像锐化、图像饱和度、增益、亮度、对比度可调等 | 否 |  |
| 7 | 实时刻录功能 |  | 具备 | 否 |  |
| 8 | 电子放大功能 | ▲ | 放大倍数≥3倍，逐级放大 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 9 | 血管强调功能 |  | 突出血管轮廓、细节 | 否 |  |
| 10 | 防红溢出功能 |  | 具备 | 否 |  |
| 11 | 去雾功能 |  | 具备 | 否 |  |
| 12 | 高亮抑制功能 |  | 自动识别过曝区域并进行亮度抑制，多档可调 | 否 |  |
| 13 | 暗区改善功能 |  | 自动识别图像暗区，进行暗区增亮，多档可调 | 否 |  |
| 14 | 双镜联合功能 | ▲ | 可实现单平台双镜联合，同显示屏分屏显示两副不同的内镜图像 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 15 | 4K摄像头 | ★ | 摄像头具备4K图像处理性能，支持输出分辨率3840×2160P，1920×1080P；防尘、防水，防水等级≥IP67 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 16 | 摄像头按键 | ▲ | 自定义按键≥3个，功能设定≥5种 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 17 | 光源联动功能 |  | 场景切换时，光源亮度可自动调节 | 否 |  |
| 18 | 光源色温 |  | ≥6500K | 否 |  |
| 19 | 灯泡寿命 |  | ≥30000小时 | 否 |  |
| 20 | 亮度调节 |  | 多档可调 | 否 |  |
| 21 | 4K腹腔内窥镜 | ★ | 直径10mm，工作长度≥330mm，视向角30°，支持高温高压、低温等离子消毒；光学视管蓝宝石镜面设计，具有防雾功能 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 22 | 4K显视器 | ★ | 屏幕尺寸≥30英寸；分辨率≥3840×2160 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 23 | 曲线校准 | ▲ | ≥3种 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 24 | 导光束 |  | 直径≥4.5mm，长度≥3m | 否 |  |
| 25 | 远程视讯平台 | ▲ | 能配合5G远程技术链接上下级医院，切实将远程诊疗、教学覆盖到院与院之间；支持远程会诊、远程术中指导、远程教学 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 26 | 配置需求 （单台套） | ★ | 4K摄像主机1个、4K摄像头1个、医用冷光源1个、腹腔镜1个、气腹机1个、台车1个、4K显示器1个 | 否 | 企业承诺 |
| ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥9项，投标企业技术分值为0分; ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理; ★和▲标识的指标均需投标企业提供证明材料、本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及投标人公章；进口产品需加盖国内总代理及投标人公章。 |  |  |  |  |  |