## 商务和技术要求

按照采购单位提供的技术要求拟制。采购评审时★、▲号或无标识指标的重要程度逐级递减。★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；★及▲标识的指标，投标人须按备注要求逐条提供证明材料，备注未明确的默认提供企业承诺。

### 一、商务要求

商务要求表

| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3607 |  | 项目名称 | 多参数监护仪 | 最高限价（万元） |  | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购数量 |  | 4 |  | 预算单价（万元） | 10 | 预算总价（万元） |  | 40 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 质量保证金，验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于2人次、2天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 |  | ★ | 提供配套的专修工具和使用工具。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3607 |  | 项目名称 | 多参数监护仪 | 最高限价（万元） |  | 40 |
| 采购数量 |  | 4 |  | 预算单价（万元） | 10 | 预算总价（万元） |  | 40 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 适用于重症病房监护及床边监护的插件式监护仪，用于患者作心电、呼吸、体温、脉搏血氧饱和度、脉率、无创血压等监测 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 资质认证 |  | ★ | 具有CFDA |  |  | 否 | 医疗器械注册证 |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 屏幕 |  |  | ≥12英寸LED高清液晶显示屏，分辨率为≥1920*1080像素，具有智能光感调节屏幕亮度功能； |  |  | 否 |  |
| 3.2 | 手写功能 |  |  | 具有中文手写输入功能 |  |  | 否 |  |
| 3.3 | 模式 |  |  | 具备监护模式、演示模式、待机模式、夜间模式、体外循环模式、插管模式； |  |  | 否 |  |
| 3.4 | 监测参数 |  |  | 可监测包含心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温基础参数，主机支持升级Masimo SPO2、2IBP、ETCO2、CO、AG、ICG、麻醉深度、氧浓度、窒息唤醒等参数模块，以上参数均适用于成人、小儿和新生儿； |  |  | 否 |  |
| 3.5 | 心电监测 |  |  | 支持3/5/6/12导心电，具有智能导联脱落，具备多导同步分析功能 |  |  | 否 |  |
| 3.6 | 心电分析 |  |  | 具备24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息； |  |  | 否 |  |
| 3.7 | 耐极化电压 |  |  | ≥±800mV，共模抑制能力≥100db； |  |  | 否 |  |
| 3.8 | 心拍功能 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 3.9 | 心律失常分析 |  | ▲ | ≥25种，具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值； |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.10 | 血氧监测 |  | ▲ | 可选Masimo血氧 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.11 | NIBP（无创血压）测量范围 |  |  | 成人：收缩压 25 mmHg -290mmHg，舒张压 10 mmHg-250mmHg，平均压 15mmHg -260mmHg； 小儿：收缩压 25 mmHg -250mmHg，舒张压 15 mmHg-210mmHg，平均压 15 mmHg-225mmHg； 新生儿：收缩压 25 mmHg -140mmHg，舒张压 10 mmHg-115mmHg，平均压 15mmHg -125mmHg； |  |  | 否 |  |
| 3.12 | 转运监护模块 |  |  | 适用于成人、小儿、新生儿监测的转运监护仪，满足EN1789救护车相关转运标准 |  |  | 否 |  |
| 3.12.1 | 屏幕 |  | ▲ | ≥5英寸彩色触摸显示屏，可作为同品牌其他型号监护仪的多参数模块，在作为插件式监护的多参数模块使用时，双屏可独立显示、观看 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.12.2 | 电池 |  |  | 主机配置一块锂电池工作时间≥4小时 |  |  | 是 |  |
| 3.12.3 | 心电模式 |  |  | 具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力≥100db |  |  | 否 |  |
| 3.13 | 特殊工具 |  |  | 具有脓毒症筛查工具、格拉斯哥昏迷评分系统（GCS）、早期预警评分功能。 |  |  | 否 |  |
| 4 | 配置要求 |  | ★ | 主机x4，转运监护模块x2，中央监护系统x2，心电附件x4，血氧附件x4，血压附件x4，台车x4 |  |  | 是 | 企业承诺 |
| 5 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |