## 第六章 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求（商务条款均为实质性条款，不接受负偏离）

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 物资到货（服务完成）验收后付95% | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) | 原厂授权 （企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 | 企业承诺 |
| 7 | 备品备件要求 （零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

（三）物资编目编码、打码贴签要求

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，投标供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

### 二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于内窥镜手术下对骨或软组织进行切除、磨削操作 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA（CFDA）认证 | 否 | 认证材料 |
| 3 | 输出转速与档位 | ▲ | ≥1000r/min，可调 | 是 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 4 | 工作运转模式 |  | 正转、反转、往复 | 否 |  |
| 5 | 最大负压值 |  | ≥ 80 kPa | 否 |  |
| 6 | 负压吸力 |  | 抽水速率≥400mL/min | 否 |  |
| 7 | 工作噪声 |  | 噪声≤60dB | 否 |  |
| 8 | 刀具规格 |  | Φ4.8×400mm | 否 |  |
| 9 | 脚踏开关 | ▲ | 至少具备吸引和切割的功能 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 10 | 内窥镜 |  | 30°尿道膀胱镜：外径≤4mm，工作长度≥300mm； 0°尿道膀胱镜：工作长度≥200mm，器械通道Ф≥5mm | 否 |  |
| 11 | 收集瓶及溢流保护装置 |  | 具备 | 否 |  |
| 12 | 配置需求 | ★ | 控制器（主机）1台； 操作手柄1把； 脚踏开关1只； 刨削刀具1套； 收集瓶及溢流保护装置1套； 30°尿道膀胱镜1支； 0°尿道膀胱镜1支及附件(包含内鞘、外鞘、操作手件、闭孔器等)1套 | 否 | 企业承诺 |
| ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，报价供应商技术分值为0分; ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理; ★和▲标识的指标均需投标企业提供证明材料、本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及报价供应商公章；进口产品需加盖国内总代理及报价供应商公章。 |  |  |  |  |  |