## 商务和技术要求

按照采购单位提供的技术要求拟制。采购评审时★、▲号和无标识指标的重要程度逐级递减。★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；★及▲标识的指标，投标人须按备注要求逐条提供证明材料，备注未明确的默认提供企业承诺。

### 一、商务要求(不接受企业负偏离)

| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1226 |  | 项目名称 | 影像尿动力学分析系统 | 最高限价（万元） |  | 195.00 |
| 采购数量 |  | 1 |  | 预算单价（万元） | 195.00 | 预算总价（万元） |  | 195.00 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 质量保证金，验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于2人次、2天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 2024-JQ06-W1226 |  |  | 项目名称 | 影像尿动力学分析系统 | 最高限价（万元） |  | 195.00 |
| 采购数量 |  |  | 1 |  |  | 预算单价（万元） | 195.00 | 预算总价（万元） |  | 195.00 |
| 序号 | 需求名称 |  |  | 参数性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注 （证明材料等其他要求） |
| 1 | 基本功能要求 |  |  | ★ |  | 定量分析下尿道压力、肛肠压力、尿流和肌电特性，可用于尿动力学检查，记录和现实患者的尿流速、肌电图、尿道压力和肛管直肠压力 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 资质认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 资质认证 |  |  | ★ |  | 具备CFDA(NMPA)认证 |  |  | 否 | 医疗器械注册证 |
| 2.2 | 资质认证 |  |  | ▲ |  | 具备FDA认证 |  |  | 否 | 证书（原文及翻译件） |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 主机结构要求 |  |  |  |  | 尿动力主机“塔”式结构，液晶触摸屏操作，尿动力主机各组件与工作站主机彼此相互独立 |  |  | 否 |  |
| 3.2 | 组件指示灯 |  |  |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 3.3 | 尿流率要求 |  |  |  |  | 独立式，尿流率相关数据通过无线技术传输到工作站中 |  |  | 否 |  |
| 3.4 | 尿流率传感器类型 |  |  |  |  | 称重式，表面具有防水涂层 |  |  | 否 |  |
| 3.5 | 尿流量测定范围 |  |  |  |  | ≥（0～1500）ml 精度≤±2%。 |  |  | 是 |  |
| 3.6 | 尿流率测定范围 |  |  |  |  | ≥（0～50）ml/min 精度±4%。 |  |  | 是 |  |
| 3.7 | 测压传感器要求 |  |  | ▲ |  | T-DOC气体测压传感器 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.8 | 测压通道 |  |  |  |  | ≥8个 |  |  | 是 |  |
| 3.9 | 压力测定范围 |  |  |  |  | ≥（-40～350）cmH2O |  |  | 是 |  |
| 3.10 | 精度 |  |  |  |  | ≤±4% |  |  | 是 |  |
| 3.11 | 灌注泵要求 |  |  |  |  | 数字灌注泵,具有对患者的膀胱灌注量保护功能，膀胱压力保护功能。 |  |  | 否 |  |
| 3.12 | 灌注泵速度范围 |  |  |  |  | ≥（5～100）ml/min（可以实时调节） |  |  | 是 |  |
| 3.13 | 流量精度 |  |  |  |  | ≤±8 % |  |  | 是 |  |
| 3.14 | 尿道测压牵引器要求 |  |  | ▲ |  | 独立式结构 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.15 | 流率精度 |  |  |  |  | ≤±3% |  |  | 是 |  |
| 3.16 | 移动动态测定单元要求 |  |  | ▲ |  | 2个独立式移动动态测定单元，锂电池供电，具有液晶显示屏 |  |  | 是 | 彩页或者白皮书 |
| 3.17 | 移动动态测定单元通道 |  |  |  |  | 每个测压单元集成≥3个测压通道，≥2个肌电图通道。二者可根据临床使用情况任意设置 |  |  | 是 |  |
| 3.18 | 测压单元屏幕 |  |  |  |  | 测压单元集成显示屏，具有各个通道显示状态以图标呈现；同时具备电量显示图标 |  |  | 否 |  |
| 3.19 | 测压单元操作方式 |  |  |  |  | 具有开始、休眠、重启按钮；菜单选择按钮。 |  |  | 否 |  |
| 3.20 | 影像系统制式要求 |  |  |  |  | 数字化影像接口，可以接C型臂及X线或超声影像，多种类型影像来源。图像采集线缆，同轴影像线缆 |  |  | 否 |  |
| 3.21 | 影像尿动力同步功能 |  |  | ▲ |  | 同步影像尿动力系统，尿动力数据与图像同步呈现在屏幕，报告中同步显示 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.22 | 影像显示屏幕 |  |  |  |  | 双屏显示器，一个显示尿动力数据，另一个显示高清图像 |  |  | 否 |  |
| 3.23 | 影像检查床要求 |  |  | ▲ |  | 配合C型臂使用，可以透视X线，碳纤维影像床面不带脚踏板长度≥160厘米；碳纤维影像床面带脚踏板长度≥190厘米；碳纤维影像床面宽度：≥60厘米 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.24 | 床面升降 |  |  |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 3.25 | 升降范围 |  |  |  |  | ≥（50-100）cm |  |  | 是 |  |
| 3.26 | 臀板 |  |  |  |  | 电动装置使臀板可上折≥90° |  |  | 是 |  |
| 3.27 | 背板 |  |  |  |  | 电动装置使背板可上折≥70° |  |  | 是 |  |
| 3.28 | 尿动力分析仪操作软件要求 |  |  |  |  | 中文分析软件系统，开放式设计；同步检测尿动力相关数据参数，以及同步检查影像尿动力数据与图像。 |  |  | 否 |  |
| 3.29 | 影像尿动力同步功能 |  |  | ▲ |  | 尿动力分析软件与同步影像分析软件，同一品牌，尿动力系统，尿动力数据与图像同步呈现在屏幕，报告中同步显示 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 4 | 数量 |  |  | ★ |  | 1台 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 配置要求（单台/套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 主机 |  |  | ★ |  | 主机1台 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5.2 | 测压传感器 |  |  | ★ |  | 气体压力传感器3个 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5.3 | 尿流率 |  |  | ★ |  | 蓝牙无线尿流率检查仪1个 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5.4 | 灌注泵 |  |  | ★ |  | 灌注泵1个 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5.5 | 尿道测压牵引器 |  |  | ★ |  | 蓝牙无线尿道测压牵引器1个 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5.6 | 肌电图检测接口 |  |  | ★ |  | 肌电图检测接口2个 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5.7 | 移动动态测定单元 |  |  | ★ |  | 动态测定单元2个 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5.8 | 同步影像系统 |  |  | ★ |  | 同步影像采集卡及配件1套 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5.9 | 电脑工作站 |  |  | ★ |  | 原装电脑工作站，双屏显示 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5.10 | 电源线 |  |  | ★ |  | 电源线2条 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5.11 | 影像检查床 |  |  | ★ |  | 带碳纤维影像床板影像检查床1张 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 验收标准方法 |  |  | ★ |  | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 技术偏离要求 |  |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥13项，投标企业技术分值为0分。 |  |  |  |  |  |