## 第六章 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求（商务条款均为实质性条款，不接受负偏离）

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 物资到货（服务完成）验收后付95% | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) | 原厂授权 （企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 | 企业承诺 |
| 7 | 备品备件要求 （零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

（三）物资编目编码、打码贴签要求

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，投标供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

### 二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 可观察荧光染色的切片；适合活细胞荧光标记观察，并能使用各种材质的培养皿、多孔板、细胞培养瓶 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备CE认证 | 否 | 认证材料（需附中文翻译件） |
| 3 | 光学系统 |  | 无限远色差反差双重校正光学系统，国际标准物镜齐焦距离45mm； | 否 |  |
| 4 | 载物台高度 | ▲ | ≤220mm | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 5 | 观察方式 | ★ | 带明场观察、正/负相差观察、plasDIC微分干涉（适配塑料培养皿） | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 6 | 调焦方式 |  | 同轴粗微调焦机构，内置免调节防下滑机构 | 否 |  |
| 7 | 调焦行程 |  | 调焦行程≥13mm | 否 |  |
| 8 | 明场照明装置 |  | 卤素灯,光源可调 | 否 |  |
| 9 | 节能模式 | ▲ | 具备节能模式 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 10 | 载物台面积 |  | 载物台面积≥232×230mm，行程≥130×85mm | 否 |  |
| 11 | 视野数 |  | ≥23mm | 否 |  |
| 12 | 观察镜筒 | ▲ | 镜筒360度上下自由翻转；双眼屈光度可调 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 13 | 4×或5×物镜 |  | 平场消色差物镜， 数值孔径：N.A.≥0.12，W.D.≥10.1mm | 否 |  |
| 14 | 10×物镜 |  | 平场消色差物镜， 数值孔径：N.A.≥0.25，W.D.≥4.5mm | 否 |  |
| 15 | 20×物镜 | ▲ | 平场荧光相差物镜， 数值孔径：N.A.≥0.40，W.D.≥4.3mm | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 16 | 40×物镜 | ▲ | 平场荧光相差物镜， 数值孔径：N.A.≥0.60，W.D.≥2.0mm | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 17 | 聚光镜设计 | ▲ | 采用平推式聚光镜，观察大型样品时，可将聚光镜平推 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 18 | 聚光镜系统 | ★ | W.D.≥53mm，N.A≥0.40；满足（5-63）×物镜观察；带明场观察、正/负相差观察，plasDIC微分干涉（适配塑料培养皿） | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 19 | 荧光光源 |  | 金属卤化物荧光光源；使用寿命≥2000小时 | 否 |  |
| 20 | 荧光滤色镜套 |  | 配置：紫外，蓝光，绿光 | 否 |  |
| 21 | 荧光激发块转盘 | ▲ | ≥4孔，带荧光光陷阱设计 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 22 | 图像采集系统 | ★ | ≥830万像素，和显微镜同一品牌，通过HDMI传输，在4K分辨率下，即3840×2160，速度30幅/秒，支持TWAIN协议，可以和院内对接LIS系统，实现图像的实时采集和测量分析 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 23 | 工作站 |  | CPU≥英特尔13代酷睿i5-13500H；内存≥16G；硬盘≥1TB；显示器≥27英寸 | 否 |  |
| 24 | 配置要求 （单台套） | ★ | 1.显微镜主机一台（4×或5×，10×，20×，40×物镜各一个） 2.图像采集系统一个 3.工作站一套 4.配套软件一套 | 否 | 企业承诺 |
| ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥9项，报价供应商技术分值为0分; ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理; ★和▲标识的指标均需投标企业提供证明材料、本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及报价供应商公章；进口产品需加盖国内总代理及报价供应商公章。 |  |  |  |  |  |