## 采购需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
编号 |  | 2024-JQ06-W3694 |  | 项目名称 | 红细胞寿命测定呼气试验仪 | 最高限价（万元） | 30（2台）
序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 适用于红细胞寿命测定 |  |  | 否 | 注册证、产品彩页、说明书、技术白皮书或检测机构出具的检验报告
2 | 标准规范 |  | ★ | 具有NMPA（CFDA）认证 |  |  | 否 | 认证材料
3 | 误差范围 |  | ★ | 在0.5-20ppm范围内，误差均≤0.15ppm |  |  | 否 | 产品彩页、说明书、技术白皮书或检测机构出具的检验报告
4 | 测量准确性 |  | ★ | 测量CO的准确性满足δ≤0.15 ppm |  |  | 否 | 产品彩页、说明书、技术白皮书或检测机构出具的检验报告
5 | 测量方式 |  | ▲ | 双气室测量，采用CO气室和CO2气室的双气室法实现对CO2和CO浓度的同机测量 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书、技术白皮书或检测机构出具的检验报告
6 | 呼气抗干扰技术 |  | ▲ | 可通过干扰成分吸收包去除干扰成分 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书、技术白皮书或检测机构出具的检验报告
7 | 干扰消除 |  |  | 可在检测时消除环境中CO的干扰 |  |  | 否
8 | 测量内容 |  | ▲ | 同时测量CO2和CO |  |  | 否 | 产品彩页、说明书、技术白皮书或检测机构出具的检验报告
9 | 测量时间 |  |  | 测量一组样本的时间≤7min |  |  | 否
10 | 测量程序 |  |  | 自动完成CO2和CO浓度测量、稀释校正、红细胞寿命计算 |  |  | 否
11 | 零点漂移处理 |  |  | 具有零点漂移数字化补偿功能 |  |  | 否
12 | 校准功能 |  | ▲ | 具备CO2校准功能，消除呼气样品成份因呼气个体差异而不能保证完全是肺泡气而引起的误差 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书、技术白皮书或检测机构出具的检验报告
13 | 测量方法 |  | ▲ | 非色散红外光谱法 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书、技术白皮书或检测机构出具的检验报告
14 | CO测试特点 |  |  | 成对测量、差值拟合 |  |  | 否
15 | 检测湿度控制 |  |  | 可在检测时使环境气体和样本气体湿度达到40%以下，以满足检测环境需求 |  |  | 否
16 | 清洗气体控制 |  |  | 可在气路清洗时使进入设备气路和气室中的气体湿度降到40%以下，并催化、消除其中含有的CO，以防止交叉污染和清洗污染 |  |  | 否
17 | 预热时间 |  |  | ≤10 min |  |  | 否
18 | 通讯接口 |  |  | USB标准通讯接口，兼容多种医疗或科研机构终端系统，可实时传输检验结果 |  |  | 否
19 | 提示功能 |  |  | 自动提示样品是否在位 |  |  | 否
20 | 环境参数校准 |  |  | 仪器不受压强、温度影响，具有压强、温度自动校准功能 |  |  | 否
21 | 配置要求 （单台套） |  | ★ | 红细胞寿命测定呼气试验仪主机1台；配套质控包1套 |  |  | 否 | 供应商承诺
23 | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 厂家承诺及 注册证
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 供应商承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95% |  |  | 否 | 供应商承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% |  |  | 否 | 供应商承诺
4 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) |  |  | 是 | 原厂授权 或供应商承诺
5 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 |  |  | 否 | 供应商承诺
6 | 售后服务3 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 |  |  | 否 | 供应商承诺
7 | 备品备件要求 （零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 |  |  | 否 | 供应商承诺
技术偏离要求 |  |  | ▲标识指标和“无标识”指标负偏离≥8项，“参数指标正负偏离情况”得0分
注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.经济要求不接受企业负偏离。

## 封闭耗材（试剂）用量测算表
封闭耗材（试剂）用量测算表
项目名称 | 红细胞寿命测定呼气试验仪 |  | 编号 | 2024-JQ06-W3694
封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。
序号 | 耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
1 | 红细胞寿命测定呼气试验仪-采气用具 | Ⅲ型 | 2000 | 套 | 56
2 | 红细胞寿命测定呼气试验仪-采气用具 | ⅢA型 | 200 | 套 | 5.6
3 | 红细胞寿命测定呼气试验仪-采气用具 | ⅢB型 | 200 | 套 | 5.6
注：预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关。