### 商务要求（商务要求均为实质性响应条款，不接受负偏离）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 物资到货（服务完成）验收后付95% | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) | 原厂授权 或企业承诺 |
| 5 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 | 企业承诺 |
| 7 | 备品备件要求 （零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 | 企业承诺 |
| 8 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |
| 9 | 知识产权和保密要求 | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。  基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 企业承诺 |

### 技术要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表（物资类） | | | | | | | | |
| 项目 编号 | | 2024-JQ06-W3716 | | 项目名称 | 听力计 | 最高限价（万元） | 35（1台） | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数性质 | 需求具体内容 | | | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 主要用于为耳鼻喉科临床常规听力检查，要具备常规的纯音气导测听、骨导测听、言语测听、高频测听、儿童行为测听、耳鸣诊断评估等，为听力障碍等疾病诊断提供精准的依据和参考 | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | | ★ | 具备NMPA（CFDA）认证 | | | 否 | 认证材料 |
| 3 | 气导耳机及特异性噪声刺激频率 | |  | 频率范围≥（125-12500）Hz | | | 否 |  |
| 4 | 插入式耳机标准频率 | |  | 频率范围≥（125-8000）Hz | | | 否 |  |
| 5 | 高频耳机标准频率 | |  | 频率范围≥（125-20000）Hz | | | 否 |  |
| 6 | 刺激类型 | | ▲ | 纯音、啭音、脉冲音、脉冲啭音、特异性噪噪音、脉冲特异性噪噪音噪音等 | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 7 | 解析度 | | ▲ | 测试声强：全范围内1,2，或≤5dB步进；频率全范围内可变频、插频，最大解析度为≤2Hz | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 8 | 测试精度 | | ▲ | ≤0.03% | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 9 | 气、骨导及对讲接口 | |  | 每种接口≥2组 | | | 否 |  |
| 10 | 内置功放 | |  | 内置功率放大器1组；功率≥35W | | | 否 |  |
| 11 | 特殊测试功能 | |  | ≥10种；包含SISI短增量敏感试验、Stenger伪聋测试、ABLB双耳响度平衡测试、TEN TEST、SAL、Tone Decay音衰变测试等 | | | 否 |  |
| 12 | 言语测试 | |  | 内置中文言语测试材料，≥7种；包含言语察觉阈、言语接受阈、言语识别率、言语舒适阈、不舒适阈、字母识别率，自动分析功能；可外接言语测听音频输入 | | | 否 |  |
| 13 | 耳鸣评估模块 | | ▲ | 内置多种耳鸣评估问卷、音调匹配、响度匹配、最小掩蔽级差（MML）、残余抑制（RI）等 | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 14 | 报告系统 | |  | ≥50余种测试报告可选，也可自定义报告模板 | | | 否 |  |
| 15 | 信息处理系统 | |  | CPU:i5-6400以上；内存:≥4G；硬盘≥500G；独显≥2G | | | 否 |  |
| 16 | 打印机 | |  | 彩色喷墨打印机 | | | 否 |  |
| 17 | 配置要求 （单台套） | | ★ | 听力计主机1套，中文操作面板1套、气导耳机1套、骨导耳机1套、高频耳机1套、对讲系统及助理对讲系统各1套、信息处理系统1套、打印机1台 | | | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 技术偏离要求 | | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥7项，投标企业技术分值为0分 | | | | | |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，无法明确的默认由企业提供承诺； 3.经济要求不接受企业负偏离。 | | | | | | | | |