## 商务和技术要求

按照采购单位提供的技术要求拟制。采购评审时★、▲号和无标识指标的重要程度逐级递减。★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；★及▲标识的指标，投标人须按备注要求逐条提供证明材料，备注未明确的默认提供企业承诺。

### 一、商务要求(不接受企业负偏离)

| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1226/W3566/W3717 |  | 项目名称 | 心肺复苏机 | 项目预算及 最高限价（万元） |  | 100.00（4台） |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95% |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) |  |  | 是 | 原厂授权 （企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 备品备件要求 （零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 2024-JQ06-W1226/W3566/W3717 |  | 项目名称 | 心肺复苏机 | 项目预算及 最高限价（万元） |  | 100.00（4台） |
| 序号 | 需求名称 |  |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注 （证明材料等其他要求） |
| 1 | 基本要求 |  |  | ★ | 对心脏骤停患者进行胸外按压 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 |  |  | ★ | 具备NMPA和FDA认证 |  |  | 否 | 认证材料 （原文及翻译件） |
| 3 | 驱动方式 |  |  | ▲ | 电动电控 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 4 | 按压方式 |  |  | ▲ | 仿手工按压 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 5 | 固定方式 |  |  | ★ | 设备固定和支撑组件采用硬质材料，避免机器重量附加到患者身上 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 6 | 按压通气模式 |  |  | ★ | 包含30:2按压模式和连续按压模式 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 7 | 按压频率 |  |  |  | ≥100次/分钟，误差≤±3次/分钟 |  |  | 否 |  |
| 8 | 最大按压深度 |  |  | ▲ | ≥5cm |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 9 | 负吸装置 |  |  |  | 具备，确保患者胸廓1：1复位 |  |  | 否 |  |
| 10 | 通气提示 |  |  |  | 按压周期结束前具有声音提示，提示医生做通气准备 |  |  | 否 |  |
| 11 | 急停功能 |  |  |  | 具备按压时急停功能 |  |  | 否 |  |
| 12 | 电池续航时间 |  |  |  | ≥45分钟 |  |  | 否 |  |
| 13 | 电池指示 |  |  |  | 具有电池剩余电量指示和充电进度指示 |  |  | 否 |  |
| 14 | 供电方式 |  |  |  | 电池供电和交流电供电 |  |  | 否 |  |
| 15 | 与除颤手柄同步使用功能 |  |  | ▲ | 无需拆卸机器即可实现 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 16 | 重量 |  |  |  | ≤8kg |  |  | 否 |  |
| 17 | 报警及安全指标 |  |  |  | 具有设备故障报警提示、按压深度过深过浅报警、电池温度过高报警、电池电量过低报警 |  |  | 否 |  |
| 17 | 配置要求 （单台套） |  |  | ★ | 主机(含控制面板)1台，按压固定装置(1套)，源供应装置（电池或气瓶）(1个)，配套的循环使用装置（充电器或充气器）(1个)，便携背包（1个） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 技术偏离要求 |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |