## 第六章 采购项目商务和技术要求

## 一、商务要求（（一）、（二）、（三）、（四）均为实质性响应条款，不接受负偏离，且须在投标文件的商务技术册中单独附页承诺）

**（一）经济要求：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 物资到货（服务完成）验收后付95% | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) | 原厂授权（企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 | 企业承诺 |
| 7 | 备品备件要求 （零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 | 企业承诺 |

**（二）知识产权和保密要求**

投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

**（三）物资编目编码、打码贴签要求**

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，投标供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

**（四）其他**

中标企业在领取成交通知书前，设备及耗材最终谈判报价按附件1、2、3内容重新组价并签字盖章。

### 二、技术要求

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表（物资类） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 清创水刀系统 | 最高限价（万元） | 80（1台） | |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于伤口清创（急性、慢性伤口和烧伤）以及需要锐器清创或脉冲灌洗的手术部位的清理 | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA(CFDA)认证 | | 否 | 认证材料 |
| 3 | 技术原理 | ▲ | 采用文丘里水动力技术，利用水的动能对人体组织进行分离 | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 4 | 功率调节 |  | 控制台≥10个档位可调 | | 否 |  |
| 5 | 喷嘴孔径 | ▲ | ≤0.12mm | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 6 | 喷射流速 | ▲ | ≥（80-210）ml/分钟，最大允许误差≤±10% | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 7 | 转速范围 |  | ≥（400-1200）r/分钟，最大允许误差≤±100r/分钟 | | 否 |  |
| 8 | 防电击类型 |  | ≥I类 | | 否 |  |
| 9 | 主机重量 |  | ≤12kg | | 否 |  |
| 10 | 同步吸引功能 |  | 组织切除与吸引可同步进行 | | 否 |  |
| 11 | 报警及安全指标 |  | 有脚踏连接问题；系统问题、手柄连接问题、超出公差范围压力条件、电源故障等故障具备LED故障报警提示功能 | | 否 |  |
| 12 | 配置要求 | ★ | 主机1台、脚踏1个、推车1个、一次性手柄≥10个 | | 否 | 企业承诺 |
| 13 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） | | 否 | 厂家承诺及 注册证 |
| 注：  1.加注★标识的指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.加注▲标识的指标为重要指标；  3.需按照采购需求表备注中明确的要求提供相关证明材料。 | | | | | | |
| ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥50%，投标企业技术分值为0分 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 封闭耗材（试剂）用量测算表 | | | | | | |
| 项目名称 | 清创水刀系统 | | | | | |
| 封闭耗材（试剂）描述 | 耗材与设备为同一品牌 | | | | | |
| 序号 | 耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 一次性手柄 | 45°/14mm  15°/14mm | 150 | 把 | 120 |  |