采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| 项目编号 | | 2023-JQ06-W3281 | | | 项目名称 | 管腔超声清洗机 | 最高限价（万元） | 39 | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数  性质 | | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | *适用于复杂器械、精密器械以及通用器械等表面及内部清洗和硬式内镜、达芬奇机械臂等管腔器械进行外部和内腔的预清洗* | | | | *否* | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 2 | 资质认证 | | ★ | *具备CFDA或CE或FDA认证* | | | | *否* | *认证证书* |
| 3 | 清洗方式 | | ★ | 超声+管腔灌注 | | | | *否* | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 4 | 处理量 | | ★ | 管腔灌注≥40 支管腔器械 或者≥10把达芬奇XI系列机械手臂 或者≥4kg普通器械 | | | | *否* | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 5 | 外部尺寸 | | ★ | ≤(宽850\*深650\*高400)mm | | | | *否* | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 6 | 清洗槽容积 | |  | ≥56 升 | | | | *否* | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 7 | 清洗舱尺寸 | | ★ | ≥（宽750\*深390\*高190）mm | | | | *否* | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 8 | 清洗耗水量 | |  | ≤45升/次 | | | | *否* | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 9 | 超声频率 | |  | 频率自动跟踪，调节范围满足（35-38）KHz | | | | *否* | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 10 | 超声探头 | | ▲ | 使用TRT钛棒换能技术，峰值功率≥60W，探头数≥20个 | | | | *否* | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 11 | 开门方式 | |  | 上开门，手动开关，门上有导流槽，防止液体直接滴落地面污染环境 | | | | *否* | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 12 | 安全保护功能 | | ▲ | 具备,清洗过程门如门被打开，程序自动停止 | | | | *否* | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 13 | 温度监测功能 | |  | 具备 | | | | *否* | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 14 | 清洗时间 | |  | ≥(3-25)分钟 | | | | *否* | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 15 | 显示内容 | |  | 包括温度和时间 | | | | *否* | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 16 | 设备不良事件情况 | |  | 厂家自报设备近三年不良事件情况 | | | | *否* | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 17 | 提供清洗效果认证方法和工具: | | ★ | 可以通过直径为2mm,长度为2m的管腔PCD清洗验证工具。 | | | | *否* | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 18 | 安装要求 | |  | 设备尺寸、承重要求，设备安全运行时的温湿度、气压要求，水、电、气体供应要求，以及与配套设施连接要求等 | | | | *否* | *企业承诺* |
| 19 | 提供用户名单 | | ▲ | 同类产品三甲医院装机量≥5家 | | | | *否* | *相关证明材料* |
| 20 | 配置需求 | | ★ | 主机：1台 清洗架：1个 4分标准鲁尔接头：40个；管径的连接口≥4种，包括但不限于1mm密封连接器1个；5mm密封连接器1个；8mm密封连接器1个；12mm密封连接器1个 | | | |  | *企业承诺* |
| 经济要求 | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | | 否 | *企业承诺* |
| 2 | 产品包装和运输要求 | | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | | 否 | *企业承诺* |
| 3 | 付款及结算方式 | | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95%。 | | | | 否 | *企业承诺* |
| 4 | 履约保证金/质量保证金 | | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | | | | 否 | *企业承诺* |
| 5 | 原厂保修年限 | | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | | | | 否 | *企业承诺* |
| 6 | 升级与软件维护 | | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | | | | 否 | *企业承诺* |
| 7 | 维修培训 | | ★ | 提供不少于1人次的工程师维修培训。 | | | | 否 | *企业承诺* |
| 8 | 到位维修响应 | | ★ | 维修响应时间≤24小时内，维修到达现场时间≤48小时内。 | | | | 否 | *企业承诺* |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | | | | 否 | *企业承诺* |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | | | | 否 | *企业承诺* |