### 一、商务要求（商务条款均为实质性条款，不接受负偏离）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1（质保） | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2（质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3（培训） | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4（响应时间） | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤12小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 | 厂家自报 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |
| 12 | 知识产权和保密要求 | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。  基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | 企业承诺 |

### 二、技术要求

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表（物资类） | | | | | | |
| 项目 编号 | | 2024-JQ06-W3630 | 项目名称 | 牙周电子探针 | 最高限价（万元） | 30 |
| 采购数量 | | 1 | 预算单价 （万元） | 30 | 预算总价（万元） | 30 |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于探测牙周袋深度 | | 否 | 彩页或白皮书 |
| 2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA(CFDA)认证 | | 否 | 医疗器械注册证 |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  | |  |  |
| 3.1 | 口腔基础指标 |  | 可记录全口牙列情况、牙龈出血化脓、根分叉病变、牙齿松动度口腔基础指标，可显示全口菌斑分布 | | 否 |  |
| 3.2 | 纵向对比功能 |  | 能够纵向比较单个牙齿临床变化，可对比次数≥5次 | | 是 |  |
| 3.3 | 牙周病筛查功能 |  | 具备 | | 否 |  |
| 3.4 | 3D视图功能 |  | 具备 | | 否 |  |
| 3.5 | 探诊精确度 |  | ≦0.2mm | | 是 |  |
| 3.6 | 探针 |  | 钛合金材质，直径≤0.5mm | | 是 |  |
| 3.7 | 脚踏控制器操作键 | ▲ | ≥3个 | | 是 | 彩页或白皮书 |
| 3.8 | 报告 | ▲ | ≥5种，至少包括牙周、菌斑、出血、风险评估、对比图表报告 | | 是 | 彩页或白皮书 |
| 3.9 | 数据 |  | 有线传输，可转换成Excel格式 | | 否 |  |
| 3.10 | 视频宣教功能 |  | 具备 | | 否 |  |
| 3.11 | 语言 |  | 支持中文 | | 否 |  |
| 3.12 | 连接系统 | ★ | 可对接医院门诊系统，联机费用由中标供应商承担 | | 否 |  |
| 4 | 数量 | ★ | 1套 | | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 配置要求 |  |  | |  |  |
| 5.1 | 硬件配置 | ★ | 主机1套，打印机1台，台车1个，脚踏控制器1个，数据转换盒1个，解码器1套，工作尖≥100支 | | 否 | 企业承诺 |
| 5.2 | 软件配置 | ★ | 软件系统1套（含终身免费升级） | | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 | | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 配套耗材（试剂）要求 | ★ | 封闭耗材 | | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 | | | | |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，无法明确的默认由企业提供承诺； 3.经济要求不接受企业负偏离。 | | | | | | |

**说明：**

1.★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准；

2.无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可；

3.《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容为准（或提供更高等级证明材料）。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 封闭耗材（试剂）用量测算表 | | | | | | |
| 项目名称 | 牙周电子探针 | | 项目编号 | 2024-JQ06-W3630 | | |
| 封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌 | | | | | |
| 序号 | 耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 一次性使用牙探针 | 快插连接 | 1000支 | 支 | 28 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1..预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关； 2.计量单位为最小使用单位。 | | | | | | |

说明：

1.报价供应商需对《封闭耗材（试剂）用量测算表》中**全部**耗材（开展项目）**逐一报价**，需将各开展项目所需全部封闭耗材（试剂）或各封闭耗材（试剂）的不同型号全部列明并报价，未列明的视为引进入院时免费提供；

2.封闭耗材（试剂）需满足《封闭耗材（试剂）用量测算表》中“**封闭耗材（试剂）描述**”要求，**并提供相关证明材料**，不能提供或不符合要求的视为无效报价；非封闭耗材（试剂）（含证明材料不予认定的情况）所报价格不予计算，该项耗材（试剂）按缺项处理，如影响设备使用或导致项目无法开展的，视为无效报价；

3.所投耗材按医疗器械管理的，须提供医疗器械注册证或备案凭证，不按医疗器械管理的，需提供相关证明材料，不得使用已经停产产品，不符合以上要求的视为无效报价；

4.各项耗材报价总价不得超出对应的最高限价，超出则视为耗材报价无效，价格评审中耗材部分得0分。

5.所投耗材（试剂）为医院目录内产品的，也**须一同报价**；中标后需对目录内价格按照“就低原则”同步调价，调价范围包含解放军总医院各医学中心及医疗区；

6.封闭耗材（试剂）报价表需按要求加盖供应商及生产企业公章，如出现多个生产厂家的，需全部生产厂家逐一对其产品盖章确认；

封闭耗材（试剂）报价表及其他要求详见“第八章 文件组成及专用附件格式”。