## 商务和技术要求

按照采购单位提供的技术要求拟制。采购评审时★、▲号或无标识指标的重要程度逐级递减。★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；★及▲标识的指标，投标人须按备注要求逐条提供证明材料，备注未明确的默认提供企业承诺。

### 一、商务要求

商务要求表

| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3682 |  | 项目名称 | 脑波治疗仪 | 预算及最高限价 （万元） |  | 49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95% |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余的5% |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) |  |  | 是 | 原厂授权 （企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 备品备件要求 （零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3682 |  | 项目名称 | 脑波治疗仪 | 预算及最高限价 （万元） |  | 49 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 利用声光诱导脑波同步原理，有效整合了声、光、电刺激的三要素，使脑波与声光电频率同步，达到脑波调节节律的目的 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 2 | 资质认证 |  | ★ | 具备NMPA（CFDA）认证 |  |  | 否 | 认证材料 |
| 3 | 刺激输出方式 |  | ★ | 主机具有光刺激模式输出、声刺激模式输出、电刺激模式输出 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 4 | 训练方案 |  | ▲ | 内置≥12种训练方案，每通道可独立操作 |  |  | 是 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 5 | 团体治疗 |  | ★ | 主机可实现声、光、电≥8路输出，完成≥8人团体治疗 |  |  | 是 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 6 | 档位调节模式 |  |  | 每通道可独立操作，各种刺激模式均可独立调节，电刺激模式≥100档，其他刺激模式可调强度≥10档 |  |  | 否 |  |
| 7 | 心理调节方式 |  | ▲ | 至少包含三种心理调节模式：心跳音（可做呼吸训练）、背景白噪音、放松治疗音乐 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 8 | 主机音频及混响输出 |  |  | 信号功率≥8mW，频响（100-5000）Hz |  |  | 否 |  |
| 9 | 治疗电脉冲输出 |  |  | 脉冲频率1.2Hz±5%，脉冲宽度1ms±5% |  |  | 否 |  |
| 10 | 实时监控功能 |  |  | 实时监测治疗过程中的时间、通道、方案等信息，自动提示治疗状态，自动上传治疗记录，无需专人监管 |  |  | 否 |  |
| 11 | 屏幕尺寸 |  |  | ≥5英寸 |  |  | 否 |  |
| 12 | 配置要求 |  | ★ | 主机1台，相关附件1套，训练软件1套 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |