## 商务和技术要求

按照采购单位提供的技术要求拟制。采购评审时★、▲号和无标识指标的重要程度逐级递减。★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；★及▲标识的指标，投标人须按备注要求逐条提供证明材料，备注未明确的默认提供企业承诺。

### 一、商务要求(不接受企业负偏离)

| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1623/W3670 |  | 项目名称 | 耳鼻喉综合治疗台 | 项目预算及 最高限价（万元） |  | 147.00（3台） |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95% |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) |  |  | 是 | 原厂授权（企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 备品备件要求 （零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 2024-JQ06-W1623/W3670 |  | 项目名称 | 耳鼻喉综合治疗台 | 项目预算及 最高限价（万元） |  | 147.00（3台） |
| 序号 | 需求名称 |  |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注 （证明材料等其他要求） |
| 1 | 基本要求 |  |  | ★ | 用于门诊及病房常规检查及治疗，如鼻腔与咽喉喷药、分泌物及耳部耵聍的吸引、间接喉镜检查等 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 |  |  | ★ | 具备NMPA（CFDA）认证 |  |  | 否 | 认证材料 |
| 3 | 正压系统 |  |  | ▲ | 具有储气装置，压力在≤0.15MPa自动运行充气，≥0.5MPa时自动停止，停止状态下可正常工作 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 4 | 喷枪 |  |  |  | ≥4支，喷枪与药液瓶为一体式无需插拔 |  |  | 否 |  |
| 5 | 喷枪嘴管 |  |  |  | 具备可拆卸中芯，中芯内径Ø≤0.3mm |  |  | 否 |  |
| 6 | 喷枪药液瓶 |  |  |  | 具备不锈钢保护套 |  |  | 否 |  |
| 7 | 泵 |  |  |  | 无油泵，流量≥20L/min |  |  | 否 |  |
| 8 | 负压控制开关 |  |  |  | 具备，提起自动工作 |  |  | 否 |  |
| 9 | 耳用吸引管1 |  |  |  | 长（105-110）mm，直径≤0.5mm，重量≤10g，接头材质为黄铜，表面镀铬处理 |  |  | 否 |  |
| 10 | 耳用吸引管2 |  |  |  | 长（90-95）mm，直径≤0.5mm，重量≤5g，接头材质为黄铜，表面镀铬处理 |  |  | 否 |  |
| 11 | 喉用吸引管 |  |  |  | 长（150-155）mm，弯曲90°，直径≤1.3mm，具有流量调节阀，接头材质为黄铜，表面镀铬处理 |  |  | 否 |  |
| 12 | 耳镜1 |  |  |  | 长（40-43）mm，直径（20-22）mm，角度（40-45）°，外径（9×7）mm； |  |  | 否 |  |
| 13 | 耳镜2 |  |  |  | 长（35-37）mm，直径（17-19）mm，角度（40-45）°，外径（6.5×4.5）mm |  |  | 否 |  |
| 14 | 操作面板 |  |  |  | 触摸式按键，具有声音和LED反馈提示，功能至少包括可控制泵、反射灯、显微镜、患者座椅的主体升降和背板倾斜 |  |  | 否 |  |
| 15 | 间接喉镜预热装置 |  |  | ▲ | 具备 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 16 | 分泌物收集罐 |  |  | ▲ | 收集主瓶1个(容量≥3L)，附瓶2个（容量≥500cc) |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 17 | 咽鼓管吹张功能 |  |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 18 | 听诊装置 |  |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 19 | 反射灯支臂 |  |  |  | ≥3关节，阻尼平衡支臂，支臂各关节处具有锁定功能，灯头为金属材质，双侧手柄，具有防光污染玻璃面罩，面罩可拆卸 |  |  | 否 |  |
| 20 | 器械收纳 |  |  |  | 具备，器械收纳盘≥1个，有防尘推拉卷帘式盖板、储物罐≥5个，旋转托盘，药液瓶≥13个，储物抽屉≥1个 |  |  | 否 |  |
| 21 | 低压端子 |  |  | ▲ | （0-10）V可变式端子≥1组 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 22 | 患者座椅控制方式 |  |  |  | ≥3种控制模式 |  |  | 否 |  |
| 23 | 患者座椅调节范围 |  |  |  | 升降行程≥200mm，背板倾斜（85-180）°，旋转≥340° |  |  | 否 |  |
| 24 | 医生座椅 |  |  | ▲ | 弧线形靠背，靠背可旋转，可从侧方和前方给予支撑，高度可调节 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 25 | 显微镜 |  |  |  | 具备，安装于治疗台上，与治疗台同一品牌 |  |  | 否 |  |
| 26 | 目镜 |  |  |  | 直视型 |  |  | 否 |  |
| 27 | 瞳距 |  |  |  | 调整范围≥（50-75）mm |  |  | 否 |  |
| 28 | 视度范围 |  |  |  | ≥±5D |  |  | 否 |  |
| 29 | 物镜可变焦距镜头 |  |  |  | ≥（200-250）mm |  |  | 否 |  |
| 30 | 放大倍率 |  |  |  | ×2、×4、×8，双侧调节旋钮 |  |  | 否 |  |
| 31 | 冷光源 |  |  | ▲ | LED，光纤同轴照明 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 32 | 支臂 |  |  |  | 支臂：阻尼平衡臂，长度≥1650mm 伸展臂：≥2节，伸展臂旋转范围≥300°，伸展臂上下移动范围≥910mm 横臂：≥2节，旋转范围360° |  |  | 否 |  |
| 33 | 显微镜控制开关 |  |  |  | 可由治疗台台面操作面板控制 |  |  | 否 |  |
| 34 | 额带反光镜 |  |  |  | 具备，与治疗台同一品牌，额带周长≧ 610mm，具备额前保护软垫 |  |  | 否 |  |
| 35 | LED无线额带头灯 |  |  |  | 具备，额带长度、额带高度均可调，与治疗台同一品牌，灯泡寿命≥50000h，照度≥12000Lux |  |  | 否 |  |
| 36 | 配置要求 （单台套） |  |  | ★ | 1.治疗台1个 2.患者座椅1个 3.医生座椅1个 4.手术显微镜1个 5.额带反光镜1个 6.LED无线额带头灯1个 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 技术偏离要求 |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥16项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |