采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | 项目名称 | 胸腔镜手术器械包 | 最高限价（万元） | 72 | |
| 序号 | | 需求名称 | | 参数  性质 | | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | | | |
| 1 | | 基本要求 | | ★ | 用于开展胸腔镜下各种手术。 | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 2 | | 资质认证 | | ★ | 提供备案凭证或注册证。 | | | | 否 | 注册证及相关认证材料 |
| 3 | | 止血钳无损伤齿要求 | | ▲ | 唇头齿无缺齿、烂齿和毛刺 | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页或检验报告 |
| 4 | | 所有带锁牙器械的锁齿牙 | | ▲ | 完整、无锋棱、毛刺 | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页或检验报告 |
| 5 | | 器械表面粗糙度Ra | | ▲ | 有光亮为≤0.4μm ；无光亮为≤0.8μm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页或检验报告 |
| 6 | | 器械材质 | | ★ | 所用器械材质均需进口医用不锈钢 | | | | 否 | 进口货物报关单 |
| 7 | | 双关节止血钳1 | |  | 无源,总长360mm，双关节DeBakey弧高15mm，杆径5.5mm，带锁扣 | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 8 | | 双关节止血钳2 | |  | 无源，总长360mm，双关节DeBakey弧高25mm，杆径5.5mm，带锁扣 | | | | 否 | 注册证或说明书或彩 |
| 9 | | 双关节海绵钳1 | |  | 无源，总长360mm，双关节 弯有齿 头宽10mm，杆径5.5mm，有锁牙 | | | | 否 | 注册证或说明书或彩 |
| 10 | | 双关节海绵钳2 | |  | 无源，总长360mm，双关节 弯无齿，头宽8mm，杆径5.5mm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩 |
| 11 | | 双关节海绵钳3 | |  | 无源，总长360mm，双关节 蛇头型，头宽10mm，杆径5.5mm,有锁牙 | | | | 否 | 注册证或说明书或彩 |
| 12 | | 双关节海绵钳4 | |  | 无源，总长360mm，双关节，弯有齿，头宽8mm，杆径5.5mm，有锁牙 | | | | 否 | 注册证或说明书或彩 |
| 13 | | 双关节海绵钳5 | |  | 无源，总长360mm，双关节 蛇头型，头宽5mm，杆径5.5mm,有锁牙 | | | | 否 | 注册证或说明书或彩 |
| 14 | | 双关节持针钳1 | |  | 无源，总长340mm，双关节，细针、弯头，有锁牙，杆径5.5mm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩 |
| 15 | | 双关节持针钳2 | | ★ | 无源，\*总长360mm，双关节，无损伤齿Allis钳，弯头宽8mm杆径8mm，波浪易清洗型 | | | | 否 | 注册证或说明书或彩 |
| 16 | | 双关节持针钳3 | |  | 无源，总长360mm，双关节单开Allis钳，弯头宽8mm，无损伤DeBakey齿，杆径5.5mm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩 |
| 17 | | 双关节淋巴结钳 | |  | 无源，总长360mm，双关节，单开淋巴结钳，弯头宽8mm，杆径5.5mm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩 |
| 18 | | 推结器 | |  | 推结器，无源，总长360mm，V型推结器 | | | | 否 | 注册证或说明书或彩 |
| 19 | | 组织剪 | |  | 组织剪，无源，总长340mm，双关节，微弯，头宽2.5mm,杆径5.5mm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩 |
| 20 | | 吸引管 | |  | 吸引管，无源，工作长度360mm，手柄式双弯，直径5mm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩 |
| 21 | | 组织钳 | |  | 无损伤齿易清洗波浪式，无源，总长360mm，双关节夹钳弯，头宽10mm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩 |
| 22 | | 止血夹1 | | ★ | 止血夹，进口医用不锈钢，无源，总长85mm，无损伤DeBakey齿，直型工作端，夹持力不小于180G±7% | | | | 否 | 夹持力检测报告 |
| 23 | | 止血夹2 | | ★ | 无源，总长50mm，无损伤DeBakey齿，弯型工作端，夹持力不小于180G±7% | | | | 否 | 夹持力检测报告 |
| 24 | | 牵开器 | |  | 无源，多关节设计，最大牵开距离130mm，臂长100mm，瓣片尺寸：36\*36mm，53\*36mm，67\*36mm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩 |
| 25 | | 止血钳1 | |  | 总长360mm，双关节DeBakey，游离大弯形，杆径5.5mm，带锁扣 | | | | 否 | 注册证或说明书或彩 |
| 26 | | 止血钳2 | |  | 无源，总长360mm，双关节DeBakey，游离小弯形，杆径5.5mm，带锁扣， | | | | 否 | 注册证或说明书或彩 |
| 27 | | 质量认证 | | ▲ | 企业ISO9001.13485体系认证 | | | | 否 | 质量体系认证证书 |
| 28 | | 配置要求 | | ★ | 双关节止血钳(1,2)各4把共8把，双关节海绵钳（1,2,3,4,5）各4把共20把，双关节持针钳（1,2,3）各4把共12把，双关节淋巴结钳4把，推结器4把，组织剪4把，吸引管4把，组织钳4把，止血夹（1,2）各4把共8把，牵开器4把，止血钳（1,2）各4把共8把。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 | | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | | | ★ | 物资到货（服务完成）验收合格且到回款账期后付100%。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 产品包装和运输要求 | | | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1  （质保） | | | ★ | 保修年限不低于1年 | | | | 否 | 原厂授权（企业承诺） |
| 5 | 售后服务2  （质保） | | | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费提供使用培训。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务4 （响应时间） | | | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 技术偏离要求 | | | ▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分  ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥21项，投标企业技术分值为0分 | | | | | | |