## 采购项目商务和技术要求

- 按照采购单位提供的技术要求拟制。采购评审时★、▲号或无标识指标的重要程度逐级递减。★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；★及▲标识的指标，投标人须按备注要求逐条提供证明材料，备注未明确的默认提供企业承诺。

### 一、商务要求(均为实质性响应条款，不允许负偏离)

| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1450 |  | 项目名称 | 主动脉球囊反搏泵（IABP） | 项目预算及 最高限价（万元） |  | 140.00 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后4个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 投标方承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  | 否 | 投标方承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满2年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 投标方承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于2年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 原厂授权或投标方承诺 |
| 5 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 投标方承诺 |
| 6 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于2人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 投标方承诺 |
| 7 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  | 否 | 投标方承诺 |
| 8 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 投标方承诺 |
| 9 | 专用工具 |  | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  | 否 | 投标方承诺 |
| 10 | 知识产权 |  | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  |  | 否 | 投标方承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 投标方承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 2024-JQ06-W1450 |  |  | 项目名称 | 主动脉球囊反搏泵（IABP） | 项目预算及 最高限价（万元） | 140.00 |  |
| 序号 | 需求名称 |  |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  |  | ★ |  | 用于心功能不全等患者的心脏支持 |  |  | 否 | 厂家承诺 |
| 2 | 标准规范 |  |  | ★ |  | 具备CFDA认证和FDA认证 |  |  | 否 | 注册证及相关证明材料 |
| 3 | 导管识别 |  |  | ▲ |  | 驱动器能自动识别导管型号，具备增压系统 |  |  | 否 | 产品彩页或投标方承诺 |
| 4 | 驱动气体 |  |  |  |  | 驱动气体为一次性医用级氦气 |  |  | 否 |  |
| 5 | 工作模式 |  |  |  |  | 工作模式至少具备自动及手动操作模式，并具有专门的键位控制 |  |  | 否 |  |
| 6 | 显示屏 |  |  |  |  | ≥10英寸 |  |  | 否 |  |
| 7 | 数据显示 |  |  |  |  | 可实时显示ECG、收缩压、舒张压、平均压、反搏压等生理参数，可显示氦气状态 |  |  | 否 |  |
| 8 | 驱动模块 |  |  |  |  | 具备螺旋压缩机 |  |  | 否 |  |
| 9 | 最大有效反搏心率 |  |  | ▲ |  | ≥150次/min |  |  | 否 | 彩页或白皮书或其他证明材料 |
| 10 | 驱动马达驱动压力 |  |  |  |  | ≥400mmHg |  |  | 否 |  |
| 11 | 充气容积 |  |  |  |  | 可调，范围不低于0.5～50cc |  |  | 否 |  |
| 12 | 气体容量 |  |  |  |  | ≥500PSI |  |  | 否 |  |
| 13 | 气体更换 |  |  |  |  | 氦气更换无需中断反搏 |  |  | 否 |  |
| 14 | 心律失常跟踪功能 |  |  |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 15 | 辅助比例 |  |  |  |  | 具备三种以上辅助比例 |  |  | 否 |  |
| 16 | ECG触发模式 |  |  |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 17 | 血压触发模式 |  |  |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 18 | 起搏触发模式 |  |  |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 19 | 内置触发模式 |  |  |  |  | 具备，调节范围（40～120）bpm |  |  | 否 |  |
| 20 | 漏气监测 |  |  | ▲ |  | 具备 |  |  | 否 | 产品彩页或投标方承诺 |
| 21 | 回血监测 |  |  | ▲ |  | 具备 |  |  | 否 | 产品彩页或投标方承诺 |
| 22 | 除水系统 |  |  |  |  | 具备自动除凝系统 |  |  | 否 |  |
| 23 | 动脉血压体内自动校准 |  |  | ▲ |  | 具备 |  |  | 否 | 产品彩页或投标方承诺 |
| 24 | 支持光纤球囊 |  |  | ▲ |  | 具备 |  |  | 否 | 产品彩页或投标方承诺 |
| 25 | 重量要求 |  |  | ★ |  | 重量不超过50kg |  |  | 否 | 产品彩页或投标方承诺 |
| 26 | 配置要求（至少包括但不限于） |  |  | ★ |  | 主机1台 显示屏1个 ECG导联线1套 压力缆线1套 外接监护仪信号线1套 氦气瓶1个 车架1个 内置蓄电池及打印机各1个 |  |  | 否 | 投标方承诺 |
| 27 | 配套耗材 （试剂）要求 |  |  | ★ |  | 封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 投标方承诺及注册证 |
| 28 | 验收标准方法 |  |  | ★ |  | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，相关费用由投标方承担。 |  |  | 否 | 投标方承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 技术偏离要求 |  |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥7项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 主动脉球囊反搏泵（IABP） |  | 项目编号 |  |  | 2024-JQ06-W1450 |  |  |
| 封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业制定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配套耗材（开展项目）名称 |  | ※规格 |  | 预估2年用量 | 计量单位 |  | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 主动脉内球囊导管及附件 |  | 7.5Fr 30cc 7.5Fr 40cc 8.0Fr 50cc |  | 30 | 套 |  | 34.35 |  |
| 2 | 主动脉内球囊导管及附件（带光纤） |  | 7.0Fr 34cc 7.0Fr 40cc |  | 20 | 套 |  | 27.088 |  |

- 注：

- 1.所投产品提供的耗材按医疗器械管理的，须提供相应的医疗器械注册证或备案凭证复印件；

- 2.所投产品，需投标人根据设备配套情况全规格型号报价；

- 3.预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关；

- 4.最高限价为采购单位预估2年用量与市场调查品牌平均单价的乘积；