|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编号** | | 2024-JQ06-W3712 | | | | | **项目名称** | 0-82°智能康复病床 | **最高限价**  **（万元）** | | | | 48 | |
| **经济要求** | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 需求名称 | | | 参数 性质 | | 需求具体内容 | | | | | 备注（证明材料等其他要求） | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | | ★ | | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 | | | | | 企业承诺 | | | |
| 2 | 付款及结算方式 | | | ★ | | 物资到货（服务完成）验收后付95% | | | | | 企业承诺 | | | |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | | | ★ | | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% | | | | | 企业承诺 | | | |
| 4 | 售后服务1 （质保） | | | ★ | | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) | | | | | 原厂授权或者企业承诺 | | | |
| 5 | 售后服务2 （质保） | | | ★ | | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 | | | | | 企业承诺 | | | |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） | | | ★ | | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 | | | | | 企业承诺 | | | |
| 7 | 备品备件要求 （零配件） | | | ★ | | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 | | | | | 企业承诺 | | | |
| 8 | 产品包装和运输要求 | | | ★ | | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | | | 企业承诺 | | | |
| 9 | 物资编目编码、打码贴签要求 | | | ★ | | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | | | | | 企业承诺 | | | |
| 10 | 知识产权和保密要求 | | | ★ | | 投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。  基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | | | | | 企业承诺 | | | |
| **技术要求** | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数 性质 | | 需求具体内容 | | | | | 是否 量化 | | 备注（证明材料等其他要求） | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | | 适用于卧床患者治疗、康复训练 | | | | | 否 | | 产品彩页、说明书或技术白皮书 | |
| 2 | 标准规范 | | ★ | | 具备NMPA（CFDA）和FDA认证 | | | | | 否 | | 认证材料 | |
| 3 | 床体尺寸 | |  | | 长度：2100mm±15mm； 腿部可延伸≥100mm | | | | | 否 | |  | |
| 4 | 病床位置控制 | |  | | ≥（0-82）°任意角度倾斜位、 CPR/睡姿、 垂头仰卧位、 背板升降、 腿板升降、 整床升降 | | | | | 否 | |  | |
| 5 | 病床倾斜角度 | | ▲ | | 病床直立倾斜角度≥80° | | | | | 否 | | 产品彩页、说明书或技术白皮书 | |
| 6 | 单键实现坐姿功能 | | ▲ | | 具备 | | | | | 否 | | 产品彩页、说明书或技术白皮书 | |
| 7 | 承重 | | ▲ | | 使用者最大体重≥190kg 最大安全负载量≥280kg | | | | | 否 | | 产品彩页、说明书或技术白皮书 | |
| 8 | 体重秤 | |  | | 测量范围：(10-200)kg ，误差≤±1kg | | | | | 否 | |  | |
| 9 | 脚托秤 | | ▲ | | 具备 | | | | | 否 | | 产品彩页、说明书或技术白皮书 | |
| 10 | 脚托秤测量范围 | |  | | 测量范围：(10-200)kg， 误差≤±1kg | | | | | 否 | |  | |
| 11 | 脚轮和刹车系统 | |  | | 具备 | | | | | 否 | |  | |
| 12 | 电子有线手持装置 | |  | | 具备，集成≥12个功能按键和护理人员锁定/解锁功能 | | | | | 否 | |  | |
| 13 | 侧边栏自动锁定功能 | |  | | 具备，防止患者误操作 | | | | | 否 | |  | |
| 14 | 可拆卸头板 | |  | | 具备 | | | | | 否 | |  | |
| 15 | 蓄电池组 | |  | | 具备 | | | | | 否 | |  | |
| 16 | 配置要求 | | ★ | | 床体1张、 侧边栏控制面板1个、 手持控制器1个、 智能体重秤1个、 脚轮4个、 防褥疮床垫1张 | | | | | 否 | | 企业承诺 | |