|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | 项目名称 | 球囊扩张导管 | 最高限价（万元） | / | |
| 序号 | 球囊扩张导管 | 参数  性质 | | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 适用于包括股、肾、髂动脉在内的经皮腔内血管成形术，以及治疗自体或人造透析用动静脉瘘的阻塞性病变 | | | | 否 | 证明材料 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 为OTW型球囊扩张导管 | | | | 否 | 证明材料 |
| 3 | 物理性质 | ★ | 非顺应性，超高压球囊 | | | | 否 | 证明材料 |
| 3 | 爆破压 | ★ | 额定爆破压≥40atm | | | | 否 | 证明材料 |
| 4 | 直径 | ▲ | 球囊直径覆盖4mm-12mm | | | | 否 | 证明材料 |
| 5 | 长度 | ▲ | 长度包含20mm、40mm、60mm等多种规格 | | | | 否 | 证明材料 |
| 6 | 外观 | ▲ | 导管有效长度的外表面清洁无杂质。 导管有效长度的外表面不应有加工缺陷和表面缺陷 | | | | 否 | 证明材料 |
| 7 | 配置要求 | ▲ | 适用于0.035”导丝 | | | | 否 | 证明材料 |
| 8 | 技术指标 | ▲ | 球囊推送杆包含至少长短两种 | | | | 否 | 证明材料 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 提供一次手术用的备件 | | | | 否 | 证明材料 |
| 10 | 有效期 |  | ≥2年 | | | | 否 | 证明材料 |